## Sheet1
序号 | 设备名称 | 单位 | 主要技术参数 | 型号 | 单价（元）
1 | 药杯 | 个 | 50ml
2 | 治疗碗 | 个 | Ф160×60，大号
3 | 大治疗碗 | 个 | Ф140
4 | 斜视勾 | 支 | 130×8
5 | 胸撑 | 个 | 60×52，240×170，胸骨
6 | 显微持针器 | 把 | 180×1，弯型，自锁，镶合金片
7 | 弯盘 | 个 | 190×115×25，浅型
8 | 系结镊 | 把 | 115×6，直，平台，超细，扁柄
9 | 深部拉钩（圆弯14cr）小 | 支 | 140，头宽11
10 | 克式丝钳 | 把 | 180，偏口
11 | 全麻开口器 | 个 | 麻醉，右式
12 | 老虎钳 | 把 | 235×Ф2，虎头
13 | 腹腔拉勾 | 支 | 280，37×60/45×80，实心柄，双头
14 | 12.5cm弯血管钳 | 把 | 125，直蚊，全齿
15 | 12.5cm直血管钳 | 把 | 125，弯蚊，全齿
16 | 12.5布巾钳 | 把 | 110，尖头
17 | 12.5cm手外蚊钳 | 把 | 125，弯蚊，全齿，精细
18 | 12.5cm无齿镊 | 把 | 125，直
19 | 14cm持针器 | 把 | 140，直，粗针
20 | 14cm组织剪 | 把 | 140，弯
21 | 14cm直剪 | 把 | 140，直
22 | 14cm巾钳 | 把 | 140，尖头
23 | 14cm整形无齿镊 | 把 | 125×1.6，直，有齿
24 | 14cm整形有齿镊 | 把 | 125，直，1×2钩
25 | 14cm弯血管钳 | 把 | 140，弯，全齿
26 | 14cm直血管钳 | 把 | 140，直，全齿
27 | 14cm组织钳 | 把 | 140，直
28 | 14cm镶片持针器 | 把 | 140，直窄，无损伤针，镶片0.2
29 | 16CM枪状弯镊 | 把 | 160，枪状，带齿
30 | 16cm头皮夹钳 | 把 | 160
31 | 16cm弯血管钳 | 把 | 160，弯，全齿
32 | 16cm组织钳 | 把 | 160，直
33 | 16cm布巾钳 | 把 | 160，尖头
34 | 16cm圈镊 | 把 | 200×Ф8
35 | 16cm弯苛苛钳 | 把 | 160，弯，全齿，有钩
36 | 16cm镶片持针器 | 把 | 160，直窄，无损伤针，镶片0.2
37 | 16cm长无损伤镊 | 把 | 160×2，直，无损伤
38 | 16cm直血管钳 | 把 | 180，直，全齿
39 | 18cm管道钳 | 把 | 180
40 | 18cm扁桃体弯钳 | 把 | 180×R50×9×2.5，圆弯头，扁桃体
41 | 18cm持针器 | 把 | 180，直，粗针
42 | 18cm组织剪 | 把 | 180，弯
43 | 18cm弯血管钳 | 把 | 180，弯，全齿
44 | 18cm直血管钳 | 把 | 200，直，全齿
45 | 18cm长无损伤镊 | 把 | 180×2，直，无损伤
46 | 18CM无齿镊 | 把 | 180，直
47 | 18cm镶片持针器 | 把 | 180，直窄，无损伤针，镶片0.2
48 | 18cm直角钳 | 把 | 180×15×90°，角弯，全齿
49 | 18CM直弯苛苛钳 | 把 | 180，直，全齿，有钩
50 | 18cm组织钳 | 把 | 180，直
51 | 20cm弯血管钳 | 把 | 200，弯，全齿
52 | 20cm直血管钳 | 把 | 200，直，全齿
53 | 20cm无齿镊 | 把 | 200，直
54 | 20cm心耳钳 | 把 | 240
55 | 20cm长无损伤镊 | 把 | 200×2，直，无损伤
56 | 20cm直角钳 | 把 | 200×14×90°，角弯，全齿
57 | 22cm肾蒂钳 | 把 | 220，头圆弯，15×25，有槽
58 | 22cm弯血管钳 | 把 | 220，弯，全齿
59 | 22cm直血管钳 | 把 | 220，直，全齿
60 | 22cm直角钳 | 把 | 220×14×90°，角弯，全齿
61 | 25cm有齿卵圆钳 | 把 | 250×10，弯有齿
62 | 25cm无齿卵圆钳 | 把 | 250×10，弯无齿
63 | 25cm心耳钳 | 把 | 240
64 | 25cm肾蒂钳 | 把 | 250，头圆弯，33×29
65 | 10CM斜视弯剪 | 把 | 100，直尖
66 | 10CM斜视直剪 | 把 | 100，弯尖
67 | 10cm眼科弯剪 | 把 | 100，直尖
68 | 10cm眼科直剪 | 把 | 100，弯尖
69 | 3#刀柄 | 把 | 3#
70 | 7#刀柄 | 把 | 7#
71 | 27cm肾蒂钳 | 把 | 260，头圆弯，35×34，有槽
72 | U型钩 | 支 | 240×140
73 | 针盒 | 个 | 10cm
74 | 钢尺 | 把 | 200
75 | 甲状腺拉钩 | 支 | 200，一副，带槽
76 | 小平头拉钩 | 支 | 双头
77 | s拉钩 | 支 | 250×36×105，S形
78 | 两齿拉钩 | 支 | 170×0.8×6，钝，双齿
79 | 鼻窥 | 把 | 160×75
80 | 骨膜剥离子 | 把 | 220×15，弯，平刃
81 | 神经剥离子 | 把 | 240×5
82 | 五官剥离子 | 把 | 190×3×3，双头，弯
83 | 3mm胸腔吸引头 | 根 | 270×Φ3，可控缩口
84 | 眼科测量尺 | 把 | 0-20，直
85 | 7号长刀柄 | 把 | 7#
86 | 眼压板 | 个 | 100，片状
87 | 眼睑拉勾 | 把 | 140，头宽9
88 | 眼科有齿镊 | 把 | 100，直有钩
89 | 眼科精细镊 | 把 | 100，直无钩，有齿
90 | 眼科持针器(弯) | 把 | 140×0.8，弯型
91 | 中斜视拉勾 | 把 | 125×12，扁头，双弯
92 | 眼科无齿镊 | 把 | 100，直无钩，有齿
93 | 眼科弯镊 | 把 | 100，弯无钩，有齿
94 | 眼科撑开器 | 个 | 开口14
95 | 大斜视拉钩 | 把 | 125×12，扁头，双弯
96 | 可固定式开睑器 | 把 | 丝状，可调，50×14
97 | 小斜视钩 | 把 | 125×8，扁头，双弯
98 | 显微结膜剪 | 把 | 115×21，微弯，钝头
99 | 眼科小弯剪（尖） | 把 | 100，弯尖
100 | 眼科无齿镊（弯头） | 把 | 100，弯无钩，有齿
101 | 眼科斜视剪（球头） | 把 | 100，直/弯
102 | 哈巴狗止血夹 | 个 | 60，反力式，弯
103 | 大治疗碗 | 个 | Ф140
104 | 肾蒂钳（圆弯）12cr | 把 | 250，头圆弯，33×29
105 | 肾蒂钳（圆弯11cr） | 把 | 250，头圆弯，24×35
106 | 输尿管持钳 | 把 | 200，弯，粗针，镶片0.5
107 | 直角钳 | 把 | 220×18×90°，角弯，全齿
108 | 眼刮匙 | 把 | 125×Ф3.5
109 | 睑板腺囊肿镊(1大1小) | 把 | 98，椭圆形，内圈21×11.5，大号 98，圆形，内圈10×8，小号
110 | 线勾 | 把 | 120，10×25/10×37
111 | 心房拉钩 | 把 | 230×45×32
112 | 3mm吸引头 | 个 | 270×Φ3，可控缩口
113 | 神经拉钩 | 把 | 230×7×135°，直角钩，胶木柄
114 | 心室拉钩 | 把 | 180×22×12
115 | 4mm吸引头 | 个 | 240×Φ4，可控
116 | 钢丝持针器 | 把 | 180
117 | 3mm吸引头 | 个 | 270×Φ3，可控缩口
118 | 4mm胸腔吸引头 | 个 | 240×Φ4，可控
119 | 心外量杯 | 个 | 500ml
120 | 心外冰桶 | 个
121 | 心外治疗碗 | 个
122 | 右弯鹰嘴咬骨钳ZK544 | 把 | 240×2，右上弯30°，右侧角40°，双关节
123 | 弯头刮匙ZQ1302 | 支 | 270×4，直，方头，空心
124 | 小骨凿4# | 把 | 230×4 ，直，平刃，滚花柄
125 | 器械保护套 | 个 | 各规格
126 | 刮匙ZQ1042 | 把 | 300×5×10°，前弯，铝合金柄
127 | 骨刀ZQ436 | 把 | 220×6，直，平刃，颈椎用，滚花柄
128 | 骨刀ZQ705 | 把 | 235×Φ6，髓核
129 | 弯头薄骨刀ZQ1216 | 把 | 300×10，弯，薄型
130 | 小骨刀4# | 把 | 180×4，直，薄型，手指用
131 | 大骨凿（木柄）ZQ1806 | 把 | 270×6，短弧，圆口，超薄刃，圆座型
132 | 3#脑科吸引器（有芯） | 把 | 270×Φ3，可控缩口
133 | 刮匙ZQ1051 | 把 | 300×6×15°，前弯，铝合金柄
134 | 骨刀ZQ437 | 把 | 0
135 | 骨凿ZQ347 | 把 | 170×4，直，方柄
136 | 小锤 | 把 | 200/140g
137 | 尖嘴钳 | 把 | 200×Ф2，尖头，厚腮
138 | 钢丝持针器18cm | 把 | 180
139 | 钢丝剪 | 把 | 140，指圈式
140 | 刮匙4、骨撬板大小各2 | 把 | 270×5，直，六方柄 240×15，尖头 240×30，尖头
141 | 弯骨刀8# | 把 | 230×8， 弯，平刃，六角柄
142 | 弯骨刀18# | 把 | 230×18 ， 弯，平刃，六角柄
143 | 直骨刀10# | 把 | 230×10 ，直，平刃，六角柄
144 | 直骨刀18# | 把 | 230×18 ，直，平刃，六角柄
145 | 中锤 | 个 | 230/270g
146 | 椎管撑开器 | 个 | 260×65
147 | 持骨钳 | 把 | 四齿
148 | 线锯柄 | 把 | 60，手把
149 | 弯骨刀12# | 把 | 230×12 ， 弯，平刃，六角柄
150 | 直骨刀8# | 把 | 230×8， 弯，平刃，六角柄
151 | 直骨刀12# | 把 | 230×12 ，直，平刃，六角柄
152 | 直骨刀15# | 把 | 230×15 ，直，平刃，六角柄
153 | 骨凿 | 把 | 240×10，直，平刃，六方柄
154 | 尖嘴钳 | 把 | 200×Ф2，尖头，厚腮
155 | 四爪皮肤拉钩 | 把 | 250×65×42，扁柄，四爪，钝，深部
156 | 线锯 | 把 | 500
157 | 五爪皮肤拉钩 | 把 | 250×65×54，扁柄，五爪，钝，深部
158 | 钢丝持针器 | 把 | 180
159 | 小锤 | 把 | 200/140g
160 | 尖嘴钳 | 把 | 200×Ф2，尖头，厚腮
161 | 钢丝持针器 | 把 | 180
162 | 中锤 | 把 | 230/270g
163 | 尖嘴钳 | 把 | 200×Ф2，尖头，厚腮
164 | 拔钉钳 | 把 | 200，夹持H3-5
165 | 大锤 | 把 | 220/270g
166 | 尖嘴钳18cm | 把 | 200×Ф2，尖头，厚腮
167 | 钢丝持针器18cm | 把 | 180
168 | 大骨刀 | 把 | 270×25，直，超薄刃，圆刃，圆座型
169 | 中骨刀 | 把 | 270×20，直，超薄刃，圆刃，圆座型
170 | 小骨刀 | 把 | 270×10，直，超薄刃，圆刃，圆座型
171 | 各型号骨凿 | 把 | 280×6，直，平刃，滚花柄
172 | 各型号骨拉钩 | 把 | 210×65×17，鞍形
173 | 大治疗碗 | 个 | Ф140
174 | 咬骨钳（直）弯 | 把 | 180×2，直，单关节 180×2，弯，单关节
175 | 骨撬板（小）（大） | 把 | 240×15，尖头 240×30，尖头
176 | 咬骨剪（直） | 把 | 140，弯，单关节
177 | 吸引器（不带芯）H7V020 | 把 | 150×Φ2.5×12
178 | 吸引器（不带芯）H7V050 | 把 | 130×Φ4×55°×78
179 | 吸引器（带芯）529307 | 把 | 150×Φ4×12
180 | 黏膜钳HBG030 | 把 | 120×3，盖板式，直，尖圆头
181 | 黏膜钳H7D080 | 把 | 120×4×30°，盖板式，带吸引，角弯，尖圆头
182 | 钳子（右） | 把 | 130×4×55°，右弯，管式，尖圆头
183 | 鼻组织钳（直） | 把 | 120×3，盖板式，直，长圆头
184 | 吸引器（不带芯上翘） | 把 | 175×Ф2.5，可控，60°
185 | 鼻咬切钳HBF130 | 把 | 130×3，管式，角弯，长圆头
186 | 鼻刮匙ZO522 | 把 | 190×3.5，单头，角弯，匙形
187 | 吸引器（不带芯）H7V080 | 把 | 130×Φ4×55°×78
188 | 活检钳HBH080 | 把 | 140×70°，管式，角弯，长圆头，竖开
189 | 黏膜钳H7D050 | 把 | 120×4，盖板式，角弯，45°，尖圆头
190 | 鼻咬切钳HBF090 | 把 | 120×3，盖板式，角弯，45°，长圆头
191 | 活检钳（直） | 把 | 160×3，盖板式，直形
192 | 鼻组织钳（上翘）HBG050 | 把 | 120×3，盖板式，角弯，45°，尖圆头
193 | 鼻咬切钳HBF110 | 把 | 130×3，管式，直型，长圆头
194 | 活检钳（上翘） | 把 | 150×3，直形，管式，上开口
195 | 器械保护套 | 把 | 各规格
196 | 吸引器ZO734（有芯） | 把 | 160×Ф3×24，弯
197 | 五爪大自动撑开器 | 把 | 180×24，活动式，4×3钩，活节带齿，头弯8°
198 | 四爪大自动撑开器 | 把 | 140，固定式，3×4钩，钝钩
199 | 鹰嘴咬骨钳 | 把 | 220×3，直头，左侧角40°，双关节
200 | 3#脑压板 | 把 | 直头230×3
201 | 两爪小自动撑开器 | 把 | 110×14，固定式2×3钩，直型
202 | 精细镶片咬骨钳弯 | 把 | 240×3，弯头，双关节
203 | 椎板咬骨钳 | 台 | 230×3/10×130°，超硬膜，超薄型
204 | 脑压板ZF422RN | 把 | 200×15×18
205 | 单向椎板牵开器 | 把 | 180×50×20，左钩右板，单侧，钝钩
206 | 小自动撑开器ZV079RB | 把 | 150×22，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11°
207 | 脑压板ZF423RN | 把 | 200×20×22
208 | 可活动式乳突牵开器ZVO79RN | 把 | 150×22，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11°
209 | 乳突牵开器ZV030R | 把 | 105×3×3
210 | 咬骨钳ZK569R | 把 | 180×2×20°，弯头，双关节
211 | 侧角头咬骨钳ZK536R | 把 | 230，双关节
212 | 脑压板ZF420RN | 把 | 200×7×9
213 | 脑压板ZF423RN | 把 | 200×20×22
214 | 乳突牵开器H6F020 | 把 | 110×14，固定式2×3钩，直型
215 | 颅骨骨撬ZK356R | 把 | 190，铝柄
216 | 刮匙ZK701R | 把 | 250×8
217 | 咬骨钳（直）ZK528R | 把 | 180×2，弯，单关节
218 | 骨膜剥离器 | 把 | 220×10，弯，平刃
219 | 脑压板ZF421RN | 把 | 200×11×13
220 | 脑压板ZF422RN | 把 | 200×15×18
221 | 小自动撑开器 | 把 | 200×15×18
222 | 咬骨钳 | 把 | 70，手部用
223 | 骨撬板 | 把 | 240×15，尖头
224 | 脑科吸引器 | 把 | 270×Φ3，可控缩口
225 | 断钉器械组套 | 把 | NQD - Ⅰ型
226 | 右弯带吸引剥离子 | 把 | 200×3，弯头，带吸引
227 | 左弯带吸引剥离子 | 把 | 200×3，直头，带吸引
228 | 国产活检钳空心右 | 把 | 150×3，直形，管式，右开口
229 | 喉钳子（右） | 把 | 230×2，管式，右弯，圆头
230 | 喉钳子 | 把 | 230×2，管式，直型，圆头
231 | 喉钳子 | 把 | 230×2，管式，直型，圆头
232 | 吸引器 | 把 | 250×Ф2.5，弯，喉用，可控
233 | 大号喉镜 | 把 | 大号
234 | 吸引器 | 把 | 250×Ф2.5，弯，喉用，可控
235 | 纤维光传导管 | 把
236 | 吸引器 | 把 | 250×Ф2.5，弯，喉用，可控
237 | 国产黏膜咬切钳左 | 把 | 120×2，盖板式，直型，左反切
238 | 国产黏膜咬切钳右 | 把 | 120×2，盖板式，直型，右反切
239 | 钳子8593 | 把 | /
240 | 钳子8660 | 把 | /
241 | 胸撑及支架（黑色） | 套 | /
242 | 小号喉镜 | 把 | 小号
243 | 光源 | 个 | /
244 | 吸引器8603 | 把 | 275×Ф3，弯，喉用，可控
245 | 吸引器3.5# | 把 | 275×Ф3.5，弯，喉用，可控
246 | 右弯带吸引剥离子 | 把 | 200×3，弯头，带吸引
247 | 左弯带吸引剥离子 | 把 | 200×3，直头，带吸引
248 | 国产活检钳空心右 | 把 | 150×3，直形，管式，右开口
249 | 国产活检钳空心上 | 把 | 170×3，直形，管式带吸引
250 | ZD277RN显微镊 | 把 | 125×0.3，直型，圆柄
251 | ZF2194RN显微止血夹 | 把 | 16×0.8，直，方尾5.5
252 | ZH108RN止血钳 | 把 | 125，直蚊，全齿，精细
253 | ZH109RN止血钳 | 把 | 125，弯蚊，全齿，精细
254 | ZF2217RN显微血管吻合牵线夹 | 把 | 25×1，直头，圆尾11
255 | ZF100RN显微组织剪 | 把 | 140，直型，簧式，圆柄
256 | ZF101RN显微组织剪 | 把 | 140，弯型，簧式，圆柄
257 | ZF236RN显微持针钳 | 把 | 140×0.4，直型，簧式
258 | ZF237RN显微持针钳 | 把 | 140×0.4 弯型，叠鳃，簧式
259 | ZB079RN手术刀柄 | 把 | 9#
260 | ZC053RN精细手术剪 | 把 | 105，右角弯，圆，小血管
261 | ZC054RN精细手术剪 | 把 | 125，直窄头，小血管
262 | ZF2209RN辅助夹持镊 | 把 | 100×4，直
263 | ZF2194RN显微止血夹 | 把 | 16×0.8，直，方尾5.5
264 | ZF2195RN显微止血夹 | 把 | 16×0.5，直，圆尾5
265 | ZF2196RN显微止血夹 | 把 | 18×1，直，圆尾8
266 | ZF2207RN显微止血夹 | 把 | 30×1，弯，结合式
267 | ZF2208RN显微止血夹 | 把 | 60×2，直，结合式
268 | ZH108RN止血钳 | 把 | 125，直蚊，全齿，精细
269 | ZH109RN止血钳 | 把 | 125，弯蚊，全齿，精细
270 | ZF2234显微冲洗吸引管 | 根 | 各规格
271 | ZF2217RN显微血管吻合牵线夹 | 把 | 25×1，直头，圆尾11
272 | ZF100RN显微组织剪 | 把 | 140，直型，簧式，圆柄
273 | ZF101RN显微组织剪 | 把 | 140，弯型，簧式，圆柄
274 | ZF236RN显微持针钳 | 把 | 140×0.4，直型，簧式
275 | ZF237RN显微持针钳 | 把 | 140×0.4 弯型，叠鳃，簧式
276 | ZF129RN显微持针钳 | 把 | 140×0.6，直型，带剪，簧式
277 | ZD291RN显微镊 | 把 | 160×0.15，直型，圆柄
278 | ZD349RN显微镊 | 把 | 160×0.3，直型，圆柄
279 | ZD348RN显微镊 | 把 | 160×0.3，弯型，圆柄
280 | ZD347RN显微镊 | 把 | 160×0.3，直型，平台，圆柄
281 | 14cm整形有齿镊 | 把 | 125，直，1×2钩
282 | 12.5cm手外蚊钳 | 把 | 125，弯蚊，全齿，精细
283 | 眼科弯剪 | 把 | 100，弯尖
284 | 眼科直剪 | 把 | 100，弯尖
285 | 14cm整形无齿镊 | 把 | 125×1.6，直，有齿
286 | 170两齿拉钩 | 把 | 170×0.8×6，钝，双齿
287 | 14cm布巾钳 | 把 | 140，尖头
288 | 神经剥离子 | 把 | 240×5
289 | 显微直剪ZF100 | 把 | 140，直型，簧式，圆柄
290 | 14cm显微持针器ZF2602 | 把 | 140×0.4，直型
291 | 显微持针器ZF129T | 把 | 140×0.6，直型，带剪
292 | 显微钩ZT098 | 把 | 130×Ф0.7×4，角弯90°，钝头
293 | 手外蚊钳直 | 把 | 125，弯蚊，全齿，精细
294 | 3号刀柄 | 把 | 3#
295 | 精细无齿镊 | 把 | 140，直，精细型
296 | 眼科弯剪ZC057RN | 把 | 100，弯尖
297 | 显微弯剪ZF2677 | 把 | 140，弯型，带齿，簧式，圆柄
298 | 16cm显微持针器（带锁）ZF2620 | 把 | 160×0.4，自锁，直型
299 | 皮肤拉钩Z0353 | 把 | 150，锐，单齿
300 | 吸引器Z0532(有芯) | 把 | 130×Φ2.5×55°×78
301 | 手外蚊钳弯 | 把 | 125，弯蚊，全齿，精细
302 | 器械保护套 | 个 | 各规格
303 | 整形有齿镊ZD668 | 把 | 125×0.6，直，有钩，精细型
304 | 咬骨剪ZK481 | 把 | 105，弯
305 | 镶片持针器ZM015 | 把 | 140，直，粗针，镶片0.5
306 | 镶片持针器 | 把 | 160，直窄，无损伤针，镶片0.2
307 | 镶片持针器 | 把 | 160，直窄，无损伤针，镶片0.2
308 | 枪状无齿脑膜镊ZF840RN | 把 | 240×0.6，枪状，无齿，精细型
309 | 显微弯剪ZF1133T | 把 | 240，枪状，尖弯头
310 | 枪状剥离子ZF344RN | 把 | 230×1.5，枪状，叶片状，上弯
311 | 神经钩ZF1430RN | 把 | 180×Ф0.6×4，钝头
312 | 取瘤镊ZF1206RN | 把 | 200×5，枪状，直型，匙形
313 | 3.5#吸引器（带芯）ZF1345RN | 把 | 270×Φ3.5，可控缩口
314 | 2.5#吸引器（带芯）ZF1343RN | 把 | 270×Φ2.5，可控缩口
315 | 1.5#吸引器（带芯）ZF1886RN | 把 | 260×Ф1.5，直
316 | 剥离子ZF349 | 把 | 230×1，直头，叶片状
317 | 无齿脑膜镊ZD239R | 把 | 200×1，直形，有齿
318 | 显微直剪ZF103T | 把 | 225，枪状，直头，精细型
319 | 剥离子ZF339RN | 把 | 230×2.5，叶片状
320 | 取瘤镊ZF1209RN | 把 | 225×4，枪状，直型，匙形
321 | 3.5#吸引器（带芯）ZF941RN | 把 | 270×Φ3.5，可控带套
322 | 3#吸引器（带芯）ZF1344RN | 把 | 270×Φ3，可控缩口
323 | 2#吸引器（带芯）ZF1342RN | 把 | 270×Φ2，可控缩口
324 | 有齿脑膜镊ZD735 | 把 | 200×1×2钩，大柄花
325 | 显微持针器1规格 | 把 | 180×1，弯型，镶合金片
326 | 显微大肚无齿镊 | 把 | 160×0.4，直型，平台，圆柄
327 | 显微弯剪 | 把 | 160，直型，簧式
328 | 显微直剪 | 把 | 160，弯型，簧式
329 | 显微无损失镊1 | 把 | 180×1.2，直型，1×2凹凸齿，圆柄
330 | 血管阻断钳 | 把 | 160×60°×32，角弯，弯柄，1×2齿
331 | 止血夹 | 把 | 60，可调式，直
332 | 18cm精细弯钳 | 把 | 180，弯，全齿，精细
333 | 20cm精细弯钳 | 把 | 200，弯，全齿，精细
334 | 显微持针器2规格 | 把 | 160×0.8，直型
335 | 显微无齿镊 | 把 | 160×0.4，弯型，平台，圆柄
336 | 显微无损伤镊2 | 把 | 180×0.4，直型，平台，圆柄
337 | 22cm精细直角钳 | 把 | 220×14×90°，角弯，全齿
338 | 18cm精细直角钳 | 把 | 180×15×90°，角弯，全齿
339 | 20cm精细直角钳 | 把 | 200×14×90°，角弯，全齿
340 | 单钩 | 把 | 160×3，锐，单钩
341 | 单钩 | 把 | 160×3，锐，单钩
342 | 显微直剪 | 把 | 160，弯型，簧式
343 | 显微弯剪 | 把 | 160，直型，簧式
344 | 精细弯剪 | 把 | 160，直型
345 | 无齿大肚镊 | 把 | 140×0.8，直，有齿
346 | 有齿大肚镊 | 把 | 140×1，直，有钩
347 | 双头拉钩 | 把 | 双头
348 | 剥离子 | 把 | 180×4×5，弯/弯，双头
349 | 显微无损伤镊 | 把 | 180×1.2，直型，1×2凹凸齿，圆柄
350 | 精细弯剪 | 把 | 160，直型
351 | 短双极电凝 | 套 | 330×Ф5
352 | 长双极电凝 | 套 | 420×Φ5
353 | 双极电凝导线 | 根 | 3000
354 | 单极电凝导线 | 根 | SWD一B型
355 | 精细吸引头 | 个 | 170×Ф3，可控
356 | 五官吸引头 | 个 | 75×Ф1.5，耳用
357 | 胸腔吸引器 | 把 | 250，角弯，30°，冠状动脉
358 | 哈巴狗止血夹 | 把 | 60，反力式，弯
359 | 肛门牵开器 | 个 | 160，三叶
360 | 幽门分离钳 | 把 | 220×4×45，直角
361 | 探针 | 根 | 280，直，带刻度，柔性
362 | 小肠钳 | 把 | 220，弯，斜齿
363 | 大肠钳 | 把 | 220，直，直齿
364 | 大直角钳 | 把 | 280×16×90°，角弯，全齿
365 | 各型号肛门扩张器 | 个 | 小号，筒式
366 | 阴道扩张器 | 个 | 92×34，可调式
367 | 鼻骨复位器 | 个 | 220，直型
368 | 眼科肌肉镊 | 把 | /
369 | 眼科锁扣镊 | 把 | 118×0.5，直形，1×2齿，带锁
370 | 眼科睫毛镊 | 把 | 90，圆头
371 | 上颌窦拉钩 | 把 | 170×30，下颌下缘
372 | 肾窦拉钩 | 把 | 220×12×17，单头圆弯
373 | 各型号S拉钩 | 把 | 240×35×170，S形
374 | 刮匙 | 根 | 125×Ф1.5
375 | 尿道探子 | 个 | Ф7.5（F22），男性
376 | 器械框硅胶垫 | 个 | 535×240×19
377 | 清洗打包篮 | 个 | 450×340×70，Ф1.5
378 | 双侧精密器械盒 | 个 | 550×250×145
379 | 双侧腔镜器械框 | 个 | 550×250×105
380 | 带盖精密消毒器械框 | 个 | 210×150×40
381 | 小号带盖精密消毒器械框 | 个 | 150×70×40
382 | 硬镜消毒盒 | 个 | 262×162×22
383 | 马丁盒 | 个 | 458×280×175F，带疏水阀
384 | 输液架 | 个 | 0
385 | 国产5mm弯剪 | 把 | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。 2.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 3、器械头部要求无连接片，一体成型，安全可靠。（提供实物图片证明） 4、器械型号要求包含滑槽型、微型双动型、翘头型等。（提供彩页或实物图片证明） 5、头部材料采用高硬度不锈钢，寿命长。 6、使用期限≥5年（出厂合格证上需标明） 7、器械头部张开角度不小于30°。 8、剪刀头部裸露金属部位少，电凝止血安全高效。 9、所有可见金属外露面的耐腐蚀性均经过中性盐雾测试，时间不小于50H。 10、剪刀可畅顺剪透6层脱脂纱布。 11、器械绝缘电介质强度不低于3500V。 12、钳头硬度不小于350HV0.2 13、适用医院大部分消毒方式（包含高温高压、低温等离子，浸泡等）
386 | 国产5MM钩剪 | 把 | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。 2.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 3、器械头部要求无连接片，一体成型，安全可靠。（提供实物图片证明） 4、器械型号要求包含滑槽型、微型双动型、翘头型等。（提供彩页或实物图片证明） 5、头部材料采用高硬度不锈钢，寿命长。 6、使用期限≥5年（出厂合格证上需标明） 7、器械头部张开角度不小于30°。 8、剪刀头部裸露金属部位少，电凝止血安全高效。 9、所有可见金属外露面的耐腐蚀性均经过中性盐雾测试，时间不小于50H。 10、剪刀可畅顺剪透6层脱脂纱布。 11、器械绝缘电介质强度不低于3500V。 12、钳头硬度不小于350HV0.2 13、适用医院大部分消毒方式（包含高温高压、低温等离子，浸泡等）
387 | 国产5MM分离钳 | 把 | 1头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。 2、需包含神经探针型、滑槽型。（提供实物图片证明） 3、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 4、器械头部要求无连接片，一体成型，安全可靠。（提供实物图片证明） 5、头部材料采用高硬度不锈钢，寿命长。 6、使用期限≥5年（出厂合格证上需标明） 7、器械头部张开角度大于等于50度。 8、钳头长度至少有12mm、14mm、18mm几种选择，满足手术需求。（彩页或实物证明） 9、头部裸露金属部位少，电凝止血安全高效。 10、所有可见金属外露面的耐腐蚀性均经过中性盐雾测试，时间不小于50H。 11、器械绝缘电介质强度不低于3500V。 12、钳头硬度不小于350HV0.2 13、适用医院大部分消毒方式（包含高温高压、低温等离子，浸泡等）
388 | 国产5mm无损伤钳 | 把 | 1头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。 2、需包含神经探针型、滑槽型。（提供实物图片证明） 3、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 4、器械头部要求无连接片，一体成型，安全可靠。（提供实物图片证明） 5、头部材料采用高硬度不锈钢，寿命长。 6、使用期限≥5年（出厂合格证上需标明） 7、器械头部张开角度大于等于50度。 8、钳头部款式包含弹性款，中空款等。（彩页或实物图） 9、头部裸露金属部位少，电凝止血安全高效。 10、所有可见金属外露面的耐腐蚀性均经过中性盐雾测试，时间不小于50H。 11、器械绝缘电介质强度不低于3500V。 12、钳头硬度不小于350HV0.2 13、适用医院大部分消毒方式（包含高温高压、低温等离子，浸泡等）
389 | 国产5MM吸引器 | 把 | 1、吸引器采用YY/T0294.1-2016标准中M号钢制造。 2、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 3、器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 4、吸引器款式需包含推杆式、推杆式(阀体大型)、推杆式(阀体小型)、弹簧式、按压式、 推杆式（枪柄）等6种规格，满足临床需求。（需提供相关彩页证明） 5、吸引器内芯通畅，无堵塞现象。 6、吸引器使用期限≥5年。（出厂合格证上需标明） 7、器械外表面应光滑、圆润，表面不得有锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。 8、器械硬度为300HV0.2~600HV0.2。 9、吸引器管部长度需≧180mm。 10、适用医院大部分消毒方式（包含高温高压、低温等离子，浸泡等）
390 | 国产5mm腹腔抓钳 | 把 | 1头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。 2、需包含神经探针型、滑槽型。（提供实物图片证明） 3、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 4、器械头部要求无连接片，一体成型，安全可靠。（提供实物图片证明） 5、头部材料采用高硬度不锈钢，寿命长。 6、使用期限≥5年（出厂合格证上需标明） 7、器械头部张开角度大于等于50度。 8、钳头部款式需包含弹性款，中空款、胆道镜抓取款等。（彩页或实物图） 9、头部裸露金属部位少，电凝止血安全高效。 10、所有可见金属外露面的耐腐蚀性均经过中性盐雾测试，时间不小于50H。 11、器械绝缘电介质强度不低于3500V。 12、钳头硬度不小于350HV0.2 13、适用医院大部分消毒方式（包含高温高压、低温等离子，浸泡等）
391 | 国产3mm吸引器 | 把 | 1、吸引器采用YY/T0294.1-2016标准中M号钢制造。 2、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 3、器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 4、吸引器款式需包含推杆式、推杆式(阀体大型)、推杆式(阀体小型)、弹簧式、按压式、 推杆式（枪柄）等6种规格，满足临床需求。（需提供相关彩页证明） 5、吸引器内芯通畅，无堵塞现象。 6、吸引器使用期限≥5年。（出厂合格证上需标明） 7、器械外表面应光滑、圆润，表面不得有锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。 8、器械硬度为300HV0.2~600HV0.2。 9、吸引器管部长度需≧180mm。 10、适用医院大部分消毒方式（包含高温高压、低温等离子，浸泡等）
392 | 国产3MM弯剪 | 把 | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。 2.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 3、3mm器械头部要求无连接片，一体成型，安全可靠。（提供实物图片证明） 4、3mm器械要满足手柄、绝缘套管、内芯等3个部位可以全部单独分离拆解，便于清洗及维修。（提供实物图片证明） 5、器械型号要求包含滑槽型、微型双动型、翘头型等。（提供彩页或实物图片证明） 6、头部材料采用高硬度不锈钢，寿命长。 7、使用期限≥5年（出厂合格证上需标明） 8、器械头部张开角度不小于30°。 9、3mm器械工作长度≦250mm，且可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 10、剪刀头部裸露金属部位少，电凝止血安全高效。 11、所有可见金属外露面的耐腐蚀性均经过中性盐雾测试，时间不小于50H。 12、剪刀可畅顺剪透6层脱脂纱布。 13、器械绝缘电介质强度不低于3500V。 14、钳头硬度不小于350HV0.2 15、适用医院大部分消毒方式（包含高温高压、低温等离子，浸泡等）
393 | 国产3MM钩剪 | 把 | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。 2.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 3、3mm器械头部要求无连接片，一体成型，安全可靠。（提供实物图片证明） 4、3mm器械要满足手柄、绝缘套管、内芯等3个部位可以全部单独分离拆解，便于清洗及维修。（提供实物图片证明） 5、器械型号要求包含滑槽型、微型双动型、翘头型等。（提供彩页或实物图片证明） 6、头部材料采用高硬度不锈钢，寿命长。 7、使用期限≥5年（出厂合格证上需标明） 8、器械头部张开角度不小于30°。 9、3mm器械工作长度≦250mm，且可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 10、剪刀头部裸露金属部位少，电凝止血安全高效。 11、所有可见金属外露面的耐腐蚀性均经过中性盐雾测试，时间不小于50H。 12、剪刀可畅顺剪透6层脱脂纱布。 13、器械绝缘电介质强度不低于3500V。 14、钳头硬度不小于350HV0.2 15、适用医院大部分消毒方式（包含高温高压、低温等离子，浸泡等）
394 | 国产3mm分离钳 | 把 | 1头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。 2、需包含神经探针型、滑槽型。（提供实物图片证明） 3、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 4、器械头部要求无连接片，一体成型，安全可靠。（提供实物图片证明） 5、3mm器械工作长度≦250mm，且可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 6、使用期限≥5年（出厂合格证上需标明） 7、器械头部张开角度大于等于50度。 8、钳头长度至少有12mm、14mm、18mm几种选择，满足手术需求。（彩页或实物证明） 9、3mm器械要满足手柄、绝缘套管、内芯等3个部位可以全部单独分离拆解，便于清洗及维修。（提供实物图片证明） 10、头部齿纹需为网纹结构，增加组织接触面。（提供实物图片） 11、所有可见金属外露面的耐腐蚀性均经过中性盐雾测试，时间不小于50H。 12、器械绝缘电介质强度不低于3500V。 13、钳头硬度不小于350HV0.2 14、适用医院大部分消毒方式（包含高温高压、低温等离子，浸泡等）
395 | 国产5mm肝撑 | 个 | 1.扇形钳夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。 2、钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 3、硬度为200HV0.2-400HV0.2。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 4、耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 5、头部可承受不小于10N的托举力，关节调节过程轻松顺利。 6、规格Φ5，工作长度180-450mm。 7、包含多种钳头，三叶扇形、五叶扇形、连接扇形等，其中五叶扇形钳需有头部可弯曲款，适格腹腔内各组织的提、挡、托、举等动作。（提供彩页或实物图片） 8、使用期限≥5年（出厂合格证上需标明）
396 | 国产5mm施夹钳 | 把 | 1、钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 2、施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 3、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 4、耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级规定。 5、规格需包含头部可调节转弯型、头部推式可拆卸型。（提供彩页或实物图片证明） 6、使用期限≥5年（出厂合格证上需标明） 7、需包含可匹配一次性可吸收结扎夹使用的型号规格。 8、可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 9、工作长度180-450mm，适合各种部位各种患者腔镜手术。 10、所有可见金属外露面的耐腐蚀性均经过中性盐雾测试，时间不小于50H。 11、适用医院大部分消毒方式（包含高温高压、低温等离子，浸泡等）。
397 | 疝针 | 个 | 定制
398 | 金属螺帽 | 个 | 定制
399 | 国产3mm幽门分离刀 | 把 | 1.切开刀的手柄向前推时，头端应露出并锁定；按下按钮时，头端应缩回。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3，工作长度250-380mm。 3.可拆换头部设计，刀头保持最锋利状态，能顺利穿透2mm厚的硅胶膜。 4、刀头可伸缩设计，缩回刀头通过穿刺器进入腹腔，保护穿刺器密封瓣膜。 5、使用期限≥5年（出厂合格证上需标明）
400 | 国产3mm幽门分离钳 | 把 | 1头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。 2、需包含神经探针型、滑槽型。（提供实物图片证明） 3、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 4、器械头部要求无连接片，一体成型，安全可靠。（提供实物图片证明） 5、头部材料采用高硬度不锈钢，寿命长。 6、使用期限≥5年（出厂合格证上需标明） 7、器械头部张开角度大于等于50度。 8、钳头长度至少有12mm、14mm、18mm几种选择，满足手术需求。（彩页或实物证明） 9、头部裸露金属部位少，电凝止血安全高效。 10、所有可见金属外露面的耐腐蚀性均经过中性盐雾测试，时间不小于50H。 11、器械绝缘电介质强度不低于3500V。 12、钳头硬度不小于350HV0.2 13、适用医院大部分消毒方式（包含高温高压、低温等离子，浸泡等）
401 | 国产3mm短持针器 | 把 | 1.持针钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。 2、钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 3、硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 4、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 5、耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 6、工作直径Φ3、工作长度小于等于210mm。 7、需包含弯头、直头、归位和弧形归位等多种头型，需包含常规型和精细型，以满足临床需求。 8、手柄有O型、V型和枪型等，手柄采用钛合金加工，轻盈强度高。 9、O型手柄带搭扣，闭合和打开手柄时更稳定。 10、使用期限≥5年（出厂合格证上需注明）。 11、适用医院大部分消毒方式（包含高温高压、低温等离子，浸泡等）
402 | 国产5MM持针器 | 把 | 1.持针钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。 2、钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 3、硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 4、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 5、耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 6、工作直径Φ5、工作长度180-450mm。 7、需包含弯头、直头、归位和弧形归位等多种头型，需包含常规型和精细型，以满足临床需求。 8、手柄有O型、V型和枪型等，手柄采用钛合金加工，轻盈强度高。 9、O型手柄带搭扣，闭合和打开手柄时更稳定。 10、使用期限≥5年（出厂合格证上需注明）。 11、适用医院大部分消毒方式（包含高温高压、低温等离子，浸泡等）
403 | 进口气腹针 | 根 | 气腹针，带弹簧钝性内芯，直径≤2.1mm，长度≤10cm
404 | 进口3mm直角分离钳（钳芯） | 把 | 1、器械精细度高，材质优良； 2、规格：直径≤3 mm，长度≤20 cm； 3、消毒方式：可高温高压、低温等离子； 4、直角钳口，右弯，双动钳头,钳头做工精细； 5、带绝缘外管，外管材质亲水性，进出穿刺器顺畅； 6、带鲁尔锁头，便于清洗；
405 | 进口3MM无损伤钳（钳芯） | 把 | 1、器械精细度高，材质优良； 2、规格：直径≤3 mm，长度≤20 cm； 3、消毒方式：可高温高压、低温等离子； 4、无创头端钳头做工精细； 5、带绝缘外管，外管材质亲水性，进出穿刺器顺畅； 6、带鲁尔锁头，便于清洗；
406 | 进口3MM电凝钩 | 把 | 电钩，规格≤3.5mm，长度≤20cm；
407 | 短进口5mm穿刺器（绿） | 个
408 | 短进口3mm穿刺器（绿） | 个
409 | 进口3MM弯钳长头（钳芯） | 把 | 1、器械精细度高，材质优良； 2、规格：直径≤3 mm，长度≤20 cm； 3、消毒方式：可高温高压、低温等离子； 4、大弯钳口，双动钳头,钳头做工精细 5、带绝缘外管，外管材质亲水性，进出穿刺器顺畅； 6、带鲁尔锁头，便于清洗； 7、钳头长度≥14mm；（需提供说明书或彩页证明）
410 | 进口3MM弯钳短头（钳芯） | 把 | 1、器械精细度高，材质优良； 2、规格：直径≤3 mm，长度≤20 cm； 3、消毒方式：可高温高压、低温等离子； 4、小弯钳口，双动钳头,钳头做工精细； 5、带绝缘外管，外管材质亲水性，进出穿刺器顺畅； 6、带鲁尔锁头，便于清洗； 7、钳头长度≥10mm；（需提供说明书或彩页证明）
411 | 钳子手柄 | 把 | 配合钳芯使用
412 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
413 | 麻醉车 | 台 | 1、台面材质精选ABS纯料，须为凹型台面设计。台面尺寸≥52*42cm。耐用时间长，强度高，彰显实力品质和美观气质； 2、内凹面须配备PVC软质水晶板，放置物品时有效防止划痕； 3、ABS推拉式手写板扩展可工作的范围；手写板尺寸≥40*26.5cm。 4、立柱须为ABS材质，连接整车。支撑车体结构，牢靠稳固； 5、车身须配置五层ABS抽屉，第一层和第二层抽屉外部高度≤6.5cm，内部插片间隔≥36格。第三层和第四层抽屉外部高度≤13.5cm，内部插片间隔≥9格。第五层抽屉外部高度≤20.5cm，内部插片间隔≥9格。ABS抽屉推拉流畅顺滑，深浅搭配使整车用处更为广泛，中控安全锁保障抽屉内部物品的安全性；
414 | 婴儿秤 | 个 | 1、最大称量20公斤；2、检定分度值：5g<7.5kg>10g；3、自动量程转换；4、批准等级：三级；5、有喂奶量测量功能，保持，自动保持，清除，自动清除，减震、发送及打印功能、自动关机；二、身长测量：1、测量范围：35-80cm；2、检定分度值：1mm；三、数据输出：1、自带无线数据输出，无需网络或蓝牙；2、数据传输有效距离：10米（隔墙会适当减弱）
415 | 抢救车 | 台
416 | 口服药车 | 台
417 | 污物车 | 台
418 | 多功能治疗车 | 台
419 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
420 | 病历夹车 | 台 | 全不锈钢材质，能放入常用病历夹，方便推动，重心不高，有床号标记
421 | 封口机工作车 | 台 | 材质：国标SUS311不锈钢；尺寸：1350×650×1750；放置封口机、切割器、纸塑包装袋架、二只不锈钢储物篮筐
422 | 灭菌盒 | 个 | 1.多种尺寸要求：品牌≧4种大小尺寸可供选择，满足不同科室手术器械包包装要求(包括有1/1尺寸、3/4尺寸、1/2尺寸、供精密器械灭菌盒等)； 盒体要求原材料为铝，底部无穿孔设计；标准1/1尺寸有≧5种高度盒体选择，标准3/4尺寸有≧4种高度盒体选择，标准1/2尺寸有≧6种高度盒体选择，满足不同器械包需要；盒盖要求要求为铝合金，受到撞击、跌落等外力作用情况不会发生密封不严等问题；载物篮要求原材料为不锈钢，一片式压塑成型，表面光滑有效防止外科手套损坏；有至少2种大小网眼供选择，满足器械清洗和装载需要；配耐高温塑料支撑脚，保护盒体少刮擦，底层通透保证灭菌及干燥效果；无菌屏障系统使用膜式过滤系统，与灭菌盒整体使用寿命相同≥10年。灭菌兼容性可用于预真空压力蒸汽灭菌器；灭菌盒使用一次性指示卡和塑料密封圈，或自带指示装置，可用作辨别灭菌盒是否被开启指征，管理流程符合WS310.2-2016卫生行业标准； 无菌存放期：可存放≥6个月（需提供疾控中心出具的检测报告，可表明产品有≥6个月的无菌存放期） 具有放置条形码、标签和指示卡的固定卡槽，不同器械可以不同的颜色进行标注，并可插入相应合适尺寸条形码及标签；
423 | 手术器械测试套装 | 套 | A.符合DIN 58298手术器械检测标准要求的检测物，可进行手术器械切割性能测试、弹性稳定性测试、夹持性能测试以及光学设备测试。B.通过符合标准克重的红色和黄色测试薄膜，根据器械尺寸，进行骨分离器、中空凿、骨凿、切割型鼻甲切口钳、手术刀、医用剪、骨凿、骨锉、骨刮匙、骨勺的切割性能测试。C.通过符合标准的测试针、测试片，根据器械尺寸，进行持针器（使用或未使用高硬度金属镀层包裹）、血管钳（不包含持针器）的弹性测试。D.通过符合标准的拉力测试器和检测线，进行持针器（使用或未使用高硬度金属镀层包裹）、无损伤镊、非切割型鼻甲切口钳的夹持性能测试。E.通过专用型内镜镜头检查放大镜，可进行硬式内镜镜片检查。
424 | 器械检查放大镜（10倍） | 个 | 自由伸展，可旋转360度，带灯，带放大镜，10倍放大
425 | 清洗标准蓝筐一批 | 批 | 480*250*50
426 | 灭菌SPI标准蓝筐一批 | 批 | 450*340*70
427 | 精密器械蓝筐一批 | 批
428 | 双头洗眼器 | 把 | 与清洗水槽配套使用，双头出水，保证清洗效果
429 | 滚轴平台 | 套 | 1.用途 承托和传递包装袋，保证封口过程的平稳 可搭配连续型封口机组合使用，提高封口效率 2.尺寸 宽X深X高=830x280x60mm 3.材料 AISI 304不锈钢支架，高强度塑料滚轮
430 | 网筛雾化系统 | 套
431 | 喉镜 | 套
432 | 移动电源 | 个
433 | 急救车 | 套
434 | 口服药车 | 台
435 | 污物车 | 台
436 | 普通治疗车 | 台 | 设有医疗和生活垃圾桶，体积小巧灵活能进入病房，方便擦拭（消毒水擦拭后不会生锈或变色，轮子有静音，轮子可换，
437 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
438 | 电子婴儿秤 | 台 | 1.最大称量：20或30KG；2.最小分度值：10g。3.交流电压：220V/50Hz；4.直流电压：6V1.2H
439 | 电子耳镜 | 个
440 | 手持压力表及附件 | 套
441 | 病历夹车 | 台 | 全不锈钢材质，能放入常用病历夹，方便推动，重心不高，有床号标记
442 | 悬挂式吸痰器 | 个 | 抽气速率：≥22L/min
443 | 便携式吸痰器 | 个 | 抽气速率：≥15L/min
444 | 胃肠营养泵 | 个
445 | 流体体位垫 | 个 | 1.含有硅油和硅凝胶颗粒，可根据患者的身体塑形并具有高顺应性。外层为聚氨酯背衬，防水、透气、易于清洁。 2.可以塑形成任何形状时仍然可保持此形状与患者体位，分散局部压力。不会随时间流逝硬度与支撑力，通过塑形减轻敏感部位的压力，也可以塑形顺应管路或者线路 3.不含乳胶与塑化剂，减轻对人体危害 4.零压力：增加受力面积分散局部压力，塑形后不会变形 5.零记忆力：塑形后不会恢复原有形状，下压时没有反弹力
446 | 防压疮气垫 | 个 | 1、 规格：2000mm*90mm*15mm。 2、 面料采用防水透气材料,舒适性高、易于清洁。 3、 面料透气透湿值MVP：300gm/sqm/24hrs。 4、 面料双向可延展，材料接缝处热熔无缝处理，防止流体侵入易于清洁。 5、 内部海绵为分区减压布局：头部、上段身体海绵抗压负荷度：17ILD；坐位、中间海绵抗压负荷度：23ILD；脚踝部海绵抗压负荷度：11ILD。 6、 海绵与面料之间具备无剪切力衬垫，减少皮肤与床垫之间的剪切力，保护皮肤。 7、 产品重量大于等于9公斤。 8、 最大患者体重限制：大于等于150公斤。
447 | 体重秤 | 个
448 | 氧浓度测定仪 | 台 | 检测下限 100ppm-v
449 | 微量注射泵 | 台 | 1、注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% 2、速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h 3、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 4、不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 5、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
450 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
451 | 耳窥器 | 个 | 卵圆形，内径4.0mm
452 | 耳刮匙 | 把 | 0号，14.5cm
453 | 耳棉钳 | 把 | 工作长度6cm
454 | 耳钳 | 把 | 杯型口，超精细，8cm
455 | 耳刀 | 把 | 工作长度7.5cm
456 | 吸引管 | 把 | 带角度，圆柱形，工作长度9cm
457 | 吸引管手柄 | 根 | 用于带截断孔的吸引管，长度5.5cm
458 | House吸引管 | 根 | 外径3mm，工作长度11cm
459 | Baron吸引管 | 根 | 弯角状，有效工作长度7.5cm
460 | 吸引管 | 把 | 带角度，圆柱形，工作长度9cm
461 | 剥离子 | 把 | 顶端成角45°，尖头
462 | 敷料镊 | 把 | 用于缝合和抓取关键组织，长15cm
463 | 软骨镊 | 把 | 儿童用柱状镊，宽7.5mm,长8.5cm
464 | 耳剪 | 把 | 尖端和钝端，长度12cm
465 | 剥离剪 | 把 | 超精细型，长度10.5cm
466 | 圆刀 | 把 | 尖部15°弯曲，宽1.5mm，长度16cm
467 | 皮瓣刀 | 把 | 直头，长度16cm
468 | 显微针 | 根 | 中度弯曲，长度16.5cm
469 | 精细型耳钳 | 把 | 精细锯齿状，工作长度8cm
470 | 精细型耳剪 | 把 | 精细型，待清洁接口，工作长度8cm
471 | 钢丝打结钳 | 把 | 直头，工作长度8cm
472 | 钢弯折切断剪 | 把 | 锯齿形，长度10cm
473 | 锤骨咬骨钳 | 把 | 向上咬切，工作长度8cm
474 | 窦腔刮匙 | 根 | 长19cm，长方形，小号
475 | 带吸引的剥离子 | 把 | 带吸引通道，长20cm
476 | 360°旋转窦腔开口钳 | 把 | 鞘体可360°旋转，工作长度10cm
477 | 鼻窦抓钳 | 把 | 直头抓钳，工作长度15cm
478 | 上弯抓钳 | 把 | 宽度0.6mm，工作长度15cm
479 | 360°旋转剪刀 | 把 | 45°上弯，精细型，可360°旋转，工作长度18cm
480 | 超精细抓钳 | 把 | 宽度1.8mm，工作长度18cm
481 | 窦腔吸引管 | 根 | 可塑性，外径2.5mm，长度12.5cm
482 | 剥离子1 | 把 | 双端，长20cm
483 | 双头剥离子 | 把 | 半锋利和钝形，长20cm
484 | 镰状刀 | 把 | 长19cm
485 | 窦腔长刮匙 | 根 | 长度21cm
486 | 双头探针 | 支 | 长度19cm，直径1.2mm和2mm
487 | 0°鼻粘膜咬切钳 | 把 | 直型，直径3.5mm，工作长度13cm
488 | 45°鼻粘膜咬切钳 | 把 | 0号，直径3.5mm，工作长度13cm
489 | 0°鼻钳 | 把 | 直角，规格1，有效工作长度13cm
490 | 45°鼻钳 | 把 | 规格1，有效工作长度13cm
491 | 鼻窦咬除钳 | 把 | 有效工作长度10cm
492 | 吸引管 | 把 | 带角度，圆柱形，工作长度9cm
493 | 窦腔吸引管1 | 根 | 长12.5cm，外径3mm
494 | 咬骨钳 | 把 | 硬性向上前咬切，规格2mm，工作长度17cm
495 | 窦腔开口钳 | 把 | 用于蝶窦和筛窦的环状切开，有效工作长度18cm，直径3.5mm
496 | 弯剪 | 把 | 精致的锯齿刨刀，有效工作长度6.5cm
497 | 反上颌窦抓钳 | 把 | 向下弯曲115°，有效工作长度10cm
498 | 鼻甲剪 | 把 | 切刃长度10mm，工作长度11cm
499 | 手术支撑喉镜 | 套 | 近端外径26*18mm，长度18cm
500 | 吸引管 | 把 | 带角度，圆柱形，工作长度9cm
501 | 激光吸引管 | 根 | 工作长度20cm，与手术支撑喉镜配套使用
502 | 吸引管适配器 | 根 | 可固定于手术喉镜近端
503 | 灯夹 | 把 | 用于近端照明
504 | 精细型喉咬切钳 | 把 | 长度21cm
505 | 45°喉钳 | 把 | 2mm杯口状钳口，工作长度23cm
506 | 右弯微型喉钳 | 把 | 1mm杯状钳口，工作长度23cm
507 | 左弯微型喉钳 | 把 | 1mm杯状钳口，工作长度23cm
508 | 2mm吸引管 | 根 | 球形头，外径2mm，工作长度18cm
509 | 无创吸引管 | 根 | 球形头，外径3mm，工作长度18cm
510 | 喉镜胸撑架 | 套 | 直径12cm，长度34cm
511 | 喉镜支撑杆 | 根 | 长度8cm
512 | 喉刀 | 把 | 有效工作长度23cm
513 | 打结器 | 个 | 工作长度23cm
514 | 喉科手柄 | 把 | 与打结器和喉刀配套使用
515 | 持针器 | 把 | 规格1.8*3.5mm，工作长度23cm
516 | 直型“鳄鱼嘴状”钳 | 把 | 锯齿形钳口，工作长度23cm
517 | 右弯“鳄鱼嘴状”钳 | 把 | 锯齿形钳口，工作长度23cm
518 | 左弯“鳄鱼嘴状”钳 | 把 | 锯齿形钳口，工作长度23cm
519 | 上弯“鳄鱼嘴状”钳 | 把 | 锯齿形钳口，工作长度23cm
520 | 直型喉显微精细剪 | 把 | 工作长度21cm
521 | 左弯喉显微精细剪 | 把 | 工作长度21cm
522 | 右弯喉显微精细剪 | 把 | 工作长度21cm
523 | 喉血管钳 | 把 | 带锁齿，工作长度23cm
524 | 压舌片 | 个 | 规格2,25*61mm
525 | 扁桃体针 | 根 | 长度13cm
526 | 帕巾钳 | 把 | 长度11cm
527 | 开口器 | 个 | 标准型号，带可滑动齿钩
528 | 扁桃体圈套器 | 个
529 | 扁桃体切环 | 个
530 | 组织镊 | 把 | 2*3齿，宽度4.5mm
531 | 腺样体刮匙 | 个
532 | 软腭牵开器 | 个 | 长度21cm
533 | 鼻咽钳 | 把 | 长度19cm
534 | 持针器1 | 把 | 细长型，长度18cm
535 | 国产耳内镜 | 个 | 1、内窥镜视野角度数：0° 2、内窥镜规格：Ф2.7mm×110mm 3、可与各大品牌光源连接 4、内窥镜镜体金属部分全部采用优质不锈钢管材质 5、有效景深范围：1～50mm 6、采用柱状镜体，图像清晰，视场明亮 7、物镜前保护玻璃采用光洁耐磨蓝宝石材质，视场内装有三角形指示标 8、采用不锈钢材料，无镀层，防腐性能好，可低温消毒
536 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
537 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
538 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
539 | 观片灯（四联） | 台
540 | 手术器械车 | 台 | 用于进行手术操作
541 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
542 | 气垫床 | 张
543 | 治疗车（中） | 台
544 | 病历车 | 台
545 | 观片灯（两联） | 台
546 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
547 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
548 | 硬式内镜 | 条 | 1、内窥镜视野角度分别有：0°、30°、70° 2、内窥镜规格：Ф4mm×175mm 3、可与各大品牌光源连接 4、内窥镜镜体金属部分全部采用优质不锈钢管材质 5、有效景深范围：1～50mm 6、采用柱状镜体，图像清晰，视场明亮 7、物镜前保护玻璃采用光洁耐磨蓝宝石材质，视场内装有三角形指示标 8、采用不锈钢材料，无镀层，防腐性能好，可低温消毒；
549 | 铝塑钢抢救车 | 台
550 | 病历夹车 | 台 | 全不锈钢材质，能放入常用病历夹，方便推动，重心不高，有床号标记
551 | 多功能口服药车 | 台
552 | 病人平车 | 台
553 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
554 | 普通治疗车 | 台 | 设有医疗和生活垃圾桶，体积小巧灵活能进入病房，方便擦拭（消毒水擦拭后不会生锈或变色，轮子有静音，轮子可换，
555 | 多功能治疗车 | 台
556 | 电子婴儿秤 | 台 | 1.最大称量：20或30KG；2.最小分度值：10g。3.交流电压：220V/50Hz；4.直流电压：6V1.2H
557 | 微量注射泵 | 台 | 1、注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% 2、速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h 3、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 4、不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 5、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
558 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
559 | LED医用胶片观察灯 | 台
560 | 身高体重称 | 个
561 | 急救吸引器（交/直流） | 台
562 | LED医用胶片灯 | 台
563 | 铲式单架 | 个
564 | 急救车 | 套
565 | 普通治疗车 | 台 | 设有医疗和生活垃圾桶，体积小巧灵活能进入病房，方便擦拭（消毒水擦拭后不会生锈或变色，轮子有静音，轮子可换，
566 | 多功能治疗车 | 台
567 | 电子婴儿秤 | 台 | 1.最大称量：20或30KG；2.最小分度值：10g。3.交流电压：220V/50Hz；4.直流电压：6V1.2H
568 | 电子耳镜 | 个
569 | 微量注射泵 | 台 | 1、注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% 2、速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h 3、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 4、不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 5、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
570 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
571 | 电子婴儿秤 | 台 | 1.最大称量：20或30KG；2.最小分度值：10g。3.交流电压：220V/50Hz；4.直流电压：6V1.2H
572 | 电子秤 | 个
573 | 红外耳温计 | 台
574 | 微量注射泵 | 台 | 1、注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% 2、速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h 3、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 4、不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 5、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
575 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
576 | 悬挂式吸痰器 | 个 | 抽气速率：≥22L/min
577 | 普通治疗车 | 台 | 设有医疗和生活垃圾桶，体积小巧灵活能进入病房，方便擦拭（消毒水擦拭后不会生锈或变色，轮子有静音，轮子可换，
578 | 多功能治疗车 | 台
579 | 电子婴儿秤 | 台 | 1.最大称量：20或30KG；2.最小分度值：10g。3.交流电压：220V/50Hz；4.直流电压：6V1.2H
580 | 病历夹车 | 台 | 全不锈钢材质，能放入常用病历夹，方便推动，重心不高，有床号标记
581 | 网筛雾化系统 | 套
582 | 喉镜 | 套
583 | 悬挂式吸痰器 | 个 | 抽气速率：≥22L/min
584 | 便携式吸痰器 | 个 | 抽气速率：≥15L/min
585 | 胃肠营养泵 | 个
586 | 微量注射泵 | 台 | 1、注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% 2、速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h 3、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 4、不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 5、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
587 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
588 | 红外耳温计 | 台
589 | 移动电源 | 个
590 | 急救车 | 套
591 | 口服药车 | 台
592 | 污物车 | 台
593 | 普通治疗车 | 台 | 设有医疗和生活垃圾桶，体积小巧灵活能进入病房，方便擦拭（消毒水擦拭后不会生锈或变色，轮子有静音，轮子可换，
594 | 多功能治疗车 | 台
595 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
596 | 电子婴儿秤 | 台 | 1.最大称量：20或30KG；2.最小分度值：10g。3.交流电压：220V/50Hz；4.直流电压：6V1.2H
597 | 手持压力表及附件 | 套
598 | 病历夹车 | 台 | 全不锈钢材质，能放入常用病历夹，方便推动，重心不高，有床号标记
599 | 巡回车 | 台 | 同全院
600 | 防压疮气垫 | 个 | 1、 规格：2000mm*90mm*15mm。 2、 面料采用防水透气材料,舒适性高、易于清洁。 3、 面料透气透湿值MVP：300gm/sqm/24hrs。 4、 面料双向可延展，材料接缝处热熔无缝处理，防止流体侵入易于清洁。 5、 内部海绵为分区减压布局：头部、上段身体海绵抗压负荷度：17ILD；坐位、中间海绵抗压负荷度：23ILD；脚踝部海绵抗压负荷度：11ILD。 6、 海绵与面料之间具备无剪切力衬垫，减少皮肤与床垫之间的剪切力，保护皮肤。 7、 产品重量大于等于9公斤。 8、 最大患者体重限制：大于等于150公斤。
601 | 便携式吸痰器 | 个 | 抽气速率：≥15L/min
602 | 急救车 | 套
603 | 普通治疗车 | 台 | 设有医疗和生活垃圾桶，体积小巧灵活能进入病房，方便擦拭（消毒水擦拭后不会生锈或变色，轮子有静音，轮子可换，
604 | 多功能治疗车 | 台
605 | 电子婴儿秤 | 台 | 1.最大称量：20或30KG；2.最小分度值：10g。3.交流电压：220V/50Hz；4.直流电压：6V1.2H
606 | 牙科直机 | 支 | 能迅速进行抛光打磨
607 | 牙髓活力测试仪 | 个 | 有效测试牙髓活力情况，为临床治疗提供依据
608 | 机用根管马达(根管预备机) | 台 | 快速根管预备，满足临床需求
609 | 根管长度测量仪 | 台 | 要求满足恒牙根管长度测量需求
610 | 牙科慢速手机 | 只 | 用于去腐质，力量均匀，防止穿髓
611 | 牙科高速手机 | 支 | 四孔喷水、快速降温
612 | 电子婴儿秤 | 台 | 1.最大称量：20或30KG；2.最小分度值：10g。3.交流电压：220V/50Hz；4.直流电压：6V1.2H
613 | 电子称(200g) | 台 | 1.精度：千分之一； 2.量程：不小于200克；3.具备液晶显示；
614 | 移液器（1-10UL\10-100UL\50-500UL\100-1000UL) | 个 | 具备如下量程即可：（1-10UL\10-100UL\50-500UL\100-1000UL)
615 | 电子称(2000g) | 台 | 1.精度：千分之一； 2.量程：不小于2000克；3.具备液晶显示；
616 | 鼓风干燥箱 | 台 | 1型号 DHG-9070(A) 2电源电压 AC220V 3控温范围 RT+10～200℃/RT+10～250℃（需订货说明） 4恒温波动度 ±1.0℃ 5温度分辨率 0.1℃ 6温度均匀度 ±3%（测试点为100℃） 7工作环境温度 +5～40℃ 8输入功率 1550W 9容积 80L 10内胆尺寸（mm）W×D×H 450×400×450 11外形尺寸（mm）W×D×H 740×530×630 12载物托架（标配） 2块 13定时范围 0~9999min
617 | 恒温水浴箱 | 台 | 电源电压 AC220V 50HZ 消耗功率 1000W 控温范围 RT+5～99℃ 恒温波动度 ±0.5℃ 跟踪报警 ±2℃ 容积 9.9L 内胆尺寸（mm）W×D×H 300×300×110 内胆尺寸（mm）W×D×H 450×345×210 定时范围 0～999min 备注 双列四孔
618 | 眼科斜视手术器械包 | 套
619 | 弱视治疗仪 | 台 | 1.工作电压:~220V 2.电源频率:50Hz 3.输入功率:25VA 4.设备安全分类:Ⅱ类BF型 5.环境温度: (5~40) °C 6.相对湿度:≤80% 7.后像光最大光照度在0Lx~1200Lx范围内 8.红光闪烁频率为>5次/min 9.熔断器: FO. 3AL250V
620 | 验光镜片箱 （塑料筐） | 个
621 | 三棱镜（块镜） | 个 | 1D、2 D、3 D、4 D、5 D、6 D、7 D、8 D、9 D、10 D、15 D、20 D、25 D、 30 D、40 D、50 D、60 D、80 D、
622 | 三棱镜（排镜） | 个 | 水平三棱镜排 1D、2D、4D、6D、8D、10D、12D、14D、16D、18D、20D、25D、30D、35D、40D、45D 垂直三棱镜排 1D、2D、3D、4D、5D、6D、8D、10D、12D、14D、16D、18D、20D、25D、30D
623 | 移动空气净化消毒机 | 台 | 均有空气消毒及净化功能，可移动，液晶显示屏，触摸调节。设有可手动及自动模式。
624 | 红外耳温计 | 台
625 | 铝塑钢抢救车 | 台
626 | 立式艾灸器 | 个 | 1.立式，高低可调节 2.可同时安装3-5根艾条，艾条安装扣小于2cm。 3.外壳为防烫伤合金材料。 4.配有致密度高接灰网。
627 | 治疗车 | 台
628 | 便携式急救吸引器 | 台 | 带储备电，能用蓄电池及直流电进行工作。尺寸约为30x15x30cm。
629 | 腿浴治疗器 | 台
630 | 防护眼镜 | 个
631 | 单道移液器 | 支 | 1.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 4.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 5.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 6.量程：2.5μl、10μl、100μl、200μl、1000μl、5000μl各一支。
632 | 8通道移液器 | 个 | 1.四位数字放大体积显示，更精准设定体积；位置合理，便于移液时观察； 2.可整支高温高压灭菌，操作更方便； 3.具有弹性吸嘴功能，降低装配/脱卸吸头的用力，确保吸头装配气密性且提高移液均一性； 4.具有密度调节功能，可根据溶液属性进行密度调节，移液更精准。
633 | 金属浴 | 个 | 1.一次冲压成型不锈钢内胆，便于内胆清洗工作 2.微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能，控温精确可靠 3.超温报警系统，声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外 4.技术参数：控温范围：RT+5~65℃ 5.控温精度：0.1℃ 6.消耗功率：500w
634 | 掌上离心机 | 台 | 1.电源供应：220V，功率：30W； 2.转速：12000转/分(可调）； 3.离心量：1.5ml/2ml×8,0.5ml×8,0.2ml×8,/0.2×8×2（8排管）； 4.外型尺寸：160×152×115mm。
635 | 多功能血细胞分类仪 | 台 | 1.可以进行外周血、骨髓细胞分类计数 2.可以显示细胞总数以及具体百分比 3.可具备数据储存和查询功能
636 | 电热恒温水槽 | 台 | 1.温度范围室温-100℃（℃） 2.温度波动度 ±0.5℃（℃） 3.具备温度显示功能
637 | 旋涡振荡器 | 个 | 1.AV 220V/AC 110V, 50/60Hz; 2.重量：2.4Kg，整体金属铸造，橡胶底脚; 3.外形尺寸：134′156′150mm; 4.转速：0-2800 rpm；
638 | 超声诊断专用床 | 张 | 1900W*700D*700H
639 | 货架1 | 个
640 | 货架 | 个 | 1.外形尺寸（宽*深*高mm）：2000mm*500mm*2000mm 2.钢板材质 6层/可调节
641 | 格力3匹单冷天井机空调 | 台 | 制冷量7200W 循环风量1280m³/h
642 | 格力空调Q力1匹冷暖挂机 | 台 | 制冷功率555W 制热功率1145W 制冷量2650W 制热量4500W 电辅加热功率1000W
643 | 四层不锈钢推车 | 台 | 700mm×500mm×1510mm（长×宽×高），SUS304不锈钢
644 | 两层不锈钢推车 | 台 | 500mm×400mm×700mm（长×宽×高），SUS304不锈钢
645 | 两层不锈钢工作台 | 个 | 2000mm×1000mm×800mm（长×宽×高），SUS304不锈钢
646 | 不锈钢网面货架 | 个 | 1200mm×400mm×1500mm（长×宽×高），SUS304不锈钢
647 | 药架 | 个 | 1.高2000*宽800*深860 2.冷轧钢板材质 4层/可定制
648 | 货架 | 个 | 1.外形尺寸（宽*深*高mm）：2000mm*500mm*2000mm 2.钢板材质 6层/可调节
649 | 金属货架 | 个 | 1.外形尺寸（宽*深*高mm）：2200mm*500mm*2000mm 2.冷轧钢板材质 6层/可调节
650 | 药架 | 个 | 1.高2000*宽800*深860 2.冷轧钢板材质 4层/可定制
651 | 冷藏冷冻冰箱-40°C | 台 | 箱内温度 -20℃- -40℃ 有效容积 278L
652 | 海尔双温双箱冰柜 | 个 | 1.外形尺寸（宽*深*高mm）：945mm*575mm*880mm 2.含大冷冻151L、小冷藏61L 两箱
653 | 风机盘管等离子体空气体消毒机 | 根 | 1、消毒效果要求：（1）开机60min内，对白色葡萄球菌的杀菌≥99.90％ （2）开机60min内，对空气的自然菌的消毒率≥90.00％ （提供省级以上疾控机构检测报告复印件，原件备查)； 2、等离子体密度：2.2×109cm-3（提供权威机构检测报告复印件，原件备查)； 3、符合用户信息管理要求，配置感控设备远程监控管理系统，利用GPRS无线通讯技术可在线实时监控设备的运行状态、使用信息储存统计及追溯管理；具有系统升级功能(提供相关证明文件复印件，原件备查)； 4、设备采用合页式拆装设计。在安装完毕后，整机打开样式为单边固定，机体展开下垂，方便维保（提供产品实景拆装彩页/图片）。
654 | 移动式臭氧空气消毒机 | 台 | 1、 最大消毒范围：60m3 2、灭菌效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90% 对空气中自然菌的消亡率≥90% 3、该机采用高浓度臭氧紫外线杀菌灯进行复合双重因子消毒，相对于传统的臭氧管避免了采用高压方式产生臭氧，使用更安全、更可靠。 4、该机面板采用全金属机壳、款式新颖，有效杜绝燃烧事故，安全可靠。方便日常清洗、保养、维护。 5、符合用户信息管理要求，配置感控设备远程监控管理系统，利用GPRS无线通讯技术可在线实时监控设备的运行状态、使用信息储存统计及追溯管理；具有系统升级功能(提供相关证明文件复印件，原件备查)；
655 | 单通道移液器 | 个 | 规格2-20μl、10-100μl、20-200μl、100-1000μl各一支
656 | 医用冷藏箱 | 台 | 控温范围2℃-8℃
657 | 低速离心机 | 台 | 最高转速4000r/min；最大离心力2860g
658 | 恒温振荡水浴箱 | 台 | 控温范围室温-99℃；振荡频率0-200 次/min（附加：低水位报警、温度过高报警）
659 | 双目显微镜 | 个 | 12V20W卤素灯；10X、16X目镜；4×、10×、40×、100×消色差物镜
660 | 电动吸痰器 | 个 | 抽气速率：≥10L/min
661 | 手术托盘车 | 台
662 | 轮椅1 | 台
663 | 治疗车（中） | 台
664 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
665 | 观片灯（两联） | 台
666 | 手术器械车 | 台 | 用于进行手术操作
667 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
668 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
669 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
670 | 病历车 | 台
671 | 治疗车（中） | 台
672 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
673 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
674 | 气垫床 | 张
675 | 观片灯（四联） | 台
676 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
677 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
678 | 婴幼儿智能体检仪 | 台 | 1、 体重测量范围（精度）0-60Kg（±0.02 Kg） 2、 身长测量范围（精度）30-105Cm（±0.5 Cm） 3、 坐高测量范围（精度）＞30Cm（±0.5 Cm） 4、 供电电源：使用电源适配器 交流输入100-240V 直流输出9V，同时可以使用电池作为电源 5、 标准RS-232接口可和PC微机联机组网管理
679 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
680 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
681 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
682 | 观片灯（四联） | 台
683 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
684 | 气垫床 | 张
685 | 治疗车（中） | 个
686 | 病历车 | 台
687 | 观片灯（两联） | 台
688 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
689 | 氧气装置 | 套
690 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
691 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
692 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
693 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
694 | 观片灯（四联） | 台
695 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
696 | 气垫床 | 张
697 | 治疗车（中） | 台
698 | 病历车 | 台
699 | 观片灯（两联） | 台
700 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
701 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
702 | 营养泵 | 台
703 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
704 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
705 | 病历车 | 台
706 | 治疗车（中） | 台
707 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
708 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
709 | 气垫床 | 张
710 | 观片灯（两联） | 台
711 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
712 | 手术器械车 | 台 | 用于进行手术操作
713 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
714 | 腹腔置管手术器械 | 根
715 | 内瘘手术器械 | 套
716 | 治疗车（大） | 台
717 | 治疗车（小） | 台
718 | 污衣袋 | 个
719 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
720 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
721 | 病历车 | 台
722 | 治疗车（中） | 台
723 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
724 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
725 | 气垫床 | 张
726 | 观片灯（两联） | 台
727 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
728 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
729 | 内镜侧漏仪 | 个
730 | 超声治疗仪 | 台 | 有效辐射面积2.25cm2,连续运行，声工作频率：1.0MHz
731 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
732 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
733 | 治疗车（中） | 台
734 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
735 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
736 | 气垫床 | 张
737 | 吸氧流量表 | 个
738 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
739 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
740 | 营养泵 | 台
741 | 观片灯（两联） | 台
742 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
743 | 体外手术管道钳 | 把
744 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
745 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
746 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
747 | 观片灯（四联） | 台
748 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
749 | 气垫床 | 张
750 | 治疗车（中） | 台
751 | 病历车 | 台
752 | 观片灯（两联） | 台
753 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
754 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
755 | 胃肠营养泵 | 台
756 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
757 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
758 | 手术器械车 | 台 | 用于进行手术操作
759 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
760 | 病历车 | 台
761 | 观片灯（两联） | 台
762 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
763 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
764 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
765 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
766 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
767 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
768 | 治疗车（中） | 台
769 | 病历车 | 台
770 | 观片灯（两联） | 台
771 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
772 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
773 | 消毒供应室器具 | 个
774 | 骨髓穿刺及活检包 | 个
775 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
776 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
777 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
778 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
779 | 气垫床 | 张
780 | 治疗车（中） | 台
781 | 病历车 | 台
782 | 观片灯（两联） | 台
783 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
784 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
785 | 铅衣 | 个
786 | 铅毯 | 个
787 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
788 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
789 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
790 | 观片灯（四联） | 台
791 | 手术器械车 | 台 | 用于进行手术操作
792 | 治疗车（中） | 台
793 | 观片灯（两联） | 台
794 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
795 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
796 | 易燃易爆柜 | 个
797 | 核酸电泳系统 | 套 | 1.样品通量：24-192； 2.紫外凝胶盘大小：15x10cm或15x15cm或15x20cm或15x25cm； 3.样品通量：1-120 5.提供原厂售后服务承诺书，以保证售后质量
798 | 干燥箱 | 哥 | 电源电压 AC220V 50HZ 控温范围 RT+10～200℃/RT+10～250℃ 恒温波动度 ±1.0℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度均匀度 ±3%（测试点为100℃） 工作环境温度 +5～40℃ 输入功率 2450W 容积 220L 内胆尺寸（mm）W*D*H 600*500*750 外形尺寸（mm）W*D*H 880*630*930 载物托架（标配） 2块 定时范围 0～9999min
799 | 烤片仪 | 台
800 | 激光器机激光功率计 | 个
801 | 易燃易爆柜 | 个
802 | 干燥箱 | 个 | 电源电压 AC220V 50HZ 控温范围 RT+10～200℃/RT+10～250℃ 恒温波动度 ±1.0℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度均匀度 ±3%（测试点为100℃） 工作环境温度 +5～40℃ 输入功率 2450W 容积 220L 内胆尺寸（mm）W*D*H 600*500*750 外形尺寸（mm）W*D*H 880*630*930 载物托架（标配） 2块 定时范围 0～9999min
803 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
804 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
805 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
806 | 观片灯（四联） | 台
807 | 手术器械车 | 台 | 用于进行手术操作
808 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
809 | 气垫床 | 张
810 | 治疗车（中） | 台
811 | 病历车 | 台
812 | 观片灯（两联） | 台
813 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
814 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
815 | 双目显微镜 | 个 | 12V20W卤素灯；10X、16X目镜；4×、10×、40×、100×消色差物镜
816 | 电离子治疗仪 | 台 | 1、当电源电压在198V242V之间变化时，输出功率在220V时输出的基础上变化应≤15%。 2、治疗器输出功率由相应控制器调节，输出功率控制器应能使输出功率减小到不大于最大输出功率的5%。 3、工作频率为1.27MHz 0.127MHz（无感负载500Ω状态下） 4、输出功率（500Ω无感负载）：输出为调制状态，输入功率：240VA。 5、功率和最大输出值误差为：a) 强凝：40W，误差±20%； b) 软凝：30W，误差±20%； c) 电离：15W，误差±20%。 6、输出调制：a) 调制频率：100Hz5Hz； b) 调制波形：近似方波。 7、脚踏开关的开启力在10N～50N范围内； 8、手术电极分针状、片状、半球状和丝状等，手术电极手柄采用塑料制成，手术电极连接电缆长度应≥1.6m 9、治疗仪运行模式：间歇加载连续运行。
817 | 摊片机 | 台
818 | 游标卡尺 | 把
819 | 恒温鼓风干燥箱 | 个 | 1.容积：60L 2.温控范围：室温+10~250℃； 3.环境温度：5~35℃； 4.温控精度：0.1℃； 5.温度均匀性：±2℃ at 100℃/±3℃ at 150℃； 6.温度波动度：±0.3℃ at 100℃/±0.4℃ at 150℃； 7.开门30s恢复时间（环温22℃）：4min至100℃/5min至150℃； 8.升温速率（环温22℃）：20min至100℃/30min至150℃； 9.性 能：所有性能参数根据美标ASTM布12点进行测试得出； 10.内胆结构：大圆弧角不锈钢内胆； 11.搁板数量（标配）2个，位置可调，可拆卸； 12.操作界面：4寸彩色笔段屏，数据实时显示； 13.循环风道：独特风道循环系统，可保证工作室内部温度均匀；用户可以根据实际需求对风机进行开、关设定；
820 | 电热干燥（培养）箱 | 个 | 1.容积：80L 2.内胆结构：大圆弧角不锈钢内胆，风道便于拆卸清理； 3.搁板数量：标配2个，位置可调，可拆卸； 4.温控精度：0.1℃； 5.温度均匀性：±0.5℃ at 37℃； 6.温度波动度：±0.1℃ at 37℃； 7.开门30s恢复时间：2.5min至37℃； 8.温控范围：室温+5~105℃，在100℃的条件下运行2小时，实现箱体除菌；
821 | 冷柜（2~8℃） | 个 | 1.立式单开门，双层玻璃门体，提升门体表面防凝露能力。 2.温度控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，温度显示精度0.1℃。出厂预设5℃，使箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内，调整增量为0.1℃。 3.安全系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警。 4.冷凝水自动蒸发，无需人工操作。 5.4个脚轮，两个固定底脚。 6.产品具有医疗器械注册证。 7.门体带锁设计，且左下角有可加挂锁的锁扣，用户可自行增加挂锁，增加储存物品的安全性。 8.多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配6个搁架，数量可增加。 9.蒸发和冷凝风机均为进口品牌风机，保证产品部件的质量和整机性能可靠性。 10.自关门结构设计，防止用户开门后忘记关门。 11.产品配有1个测试孔，可方便用户对箱内温度进行监测。 12、箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1980mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm；
822 | 手动加样枪 | 把
823 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
824 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
825 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
826 | 观片灯（四联） | 台
827 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
828 | 气垫床 | 张
829 | 治疗车（中） | 台
830 | 病历车 | 台
831 | 观片灯（两联） | 台
832 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
833 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
834 | 中频电疗仪 | 台 | 中频电刺激
835 | 定向透药治疗仪 | 台 | 输出频率为1250Hz～ 4000Hz,误差范围 为±10%;低频调制输出频率为1Hz～ 440Hz，误差范围为±10%.
836 | 楔形垫系列25° | 个 | 质地符合要求
837 | 木质训练床 | 张 | 120*200CM
838 | 花生球 | 个 | 弹性满足需求
839 | 注油机 | 台
840 | 点焊机 | 台 | 用于口腔正畸零件的焊接的需求
841 | 真空搅拌机 | 台
842 | 石膏模型修整机 | 台 | 用于口腔石膏模型的修整
843 | 高速快机接口 | 台 | 用于连接高速手机
844 | 手术器械包 | 套
845 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
846 | 手术器械车 | 台 | 用于进行手术操作
847 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
848 | 治疗车（中） | 台
849 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
850 | 印模粉调拌机 | 台 | 要求内印模调拌快速准确
851 | 聚醚硅橡胶印模混配机 | 台 | 硅橡胶印模取模精准快速
852 | 牙科真空压模机 | 台 | 迅速使模型成型
853 | 光固化机 | 台 | 2秒固化材料
854 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
855 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
856 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
857 | 观片灯（四联） | 台
858 | 手术器械车 | 台 | 用于进行手术操作
859 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
860 | 气垫床 | 张
861 | 治疗车（中） | 台
862 | 病历车 | 台
863 | 观片灯（两联） | 台
864 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
865 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人
866 | 电子血压计 | 个
867 | 护理车 | 台 | 三层，可推，用于进行护理操作治疗
868 | 注射泵 | 台 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）； 2.入量管理：具备查询输液中自定义任意时间段累积量、亦可设置定时累计量，轻松管理累计泵入液量，预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml， 3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上； 5 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 7 自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 8 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 9报警提示： 直观的图形化报警信息和清晰易懂的的操作提示，帮助医护人员快速确定报警原因， 10多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、间断给药模式、首剂量模式； 11 。电池工作时间﹥10小时@5ml/h； 12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 13信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 精确度要求: 1.速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。
869 | 输液泵 | 台 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
870 | 观片灯（四联） | 台
871 | 无菌治疗柜 | 个 | 存放科室无菌物品，避免污染
872 | 气垫床 | 张
873 | 治疗车（中） | 台
874 | 病历车 | 台
875 | 观片灯（两联） | 台
876 | 负压吸引装置 | 套 | 负压可精细调节，密封性好，轻巧方便取用，接口能对接医院的统一接口
877 | 轮椅 | 台 | 能安全便捷转运病人