| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 |  | 单位 | 单价 |  | 总价 | 备注 |
| 1 | 病历台车（含病历夹） |  | 28 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 2 | 插管车 |  | 9 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 3 | 床单位臭氧消毒机 |  | 75 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 4 | 发药车 |  | 28 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 5 | 过床板 |  | 22 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 6 | 急救车 |  | 35 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 7 | 内镜运送车 |  | 2 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 8 | 内镜专用治疗车 |  | 6 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 9 | 平车 |  | 1 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 10 | 抢救箱（小） |  | 15 |  | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 11 | 三组合器械车 |  | 25 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 12 | 血液运输箱 |  | 35 |  | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 13 | 移动空气消毒机 |  | 5 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 14 | 治疗车 |  | 100 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 15 | 器械篮筐一批 |  | 10 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 16 | 口腔科器械篮筐一批 |  | 3 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 17 | 超净工作台 |  | 24 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 18 | 保险柜（毒麻药） |  | 3 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 19 | 气垫床床垫 |  | 20 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 20 | 钳形万用表 |  | 1 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 21 | 身高体重体质秤 |  | 15 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 22 | 中医按摩床 |  | 30 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 23 | 输液加压袋 |  | 90 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 24 | 输液架 |  | 150 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 25 | 体重秤 |  | 27 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 26 | 五指康复机器人手套 |  | 32 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 27 | 新生儿床 |  | 60 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 28 | 穴位铜人 |  | 5 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 29 | 音乐温熏仪 (艾灸治疗仪） |  | 2 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 30 | 婴儿身高体重秤 |  | 2 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 31 | 筋膜枪 |  | 6 |  | 把 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 32 | 紫外分光光度计 |  | 2 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 33 | 水分测定仪 |  | 1 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 34 | 显微镜 |  | 1 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 35 | 体视镜 |  | 1 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 36 | 电子婴儿秤 |  | 3 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 37 | 电子天平 |  | 4 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 38 | 跑步机 |  | 5 |  | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 39 | 负压吸引器 |  | 100 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 40 | 硬质容器盒 |  | 150 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 价格总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病历台车（含病历夹） | 1.1主体采用优质的ABS材料，车体轻巧，移动灵活。 |
|  |  | 1.2两排共50格，带数字标签，两侧挡板可锁闭，防止病历丢失。 |
|  |  | 1.3顶部配有两个ABS抽屉。抽屉面板尺寸：29*11，抽屉内部使用面积：31.5*20.5*8.5。 |
| 2 | 插管车 | 2.1规格：800*470*10 80mm |
|  |  | 2.2左侧配有不锈钢把手方便车子的移动，把手下面装有一个不锈钢网篮，网篮下面为14-15升脚踏垃圾桶。 |
|  |  | 2.3车子装有六层抽屉有3小抽，2中抽，1大抽，抽屉内部有任意分隔，配有中控锁。 |
|  |  | 2.4 车体右侧配有一个独立门式箱可存放四个内窥镜，门可锁。 |
| 3 | 床单位臭氧消毒机 | 1.安装方式：移动安装 |
|  |  | 2.输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；工作温度：5℃~40℃； 工作湿度：≤85%； 大气压力：86kPa~106kPa。 |
|  |  | 3.输入功率：≥140W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用 |
|  |  | 4.采用高效臭氧产生技术，能确保在该消毒机开机时，臭氧含量平均值均应分别不低于2.04mg/L（即2040mg/m3），请提供权威第三方检测报告。 |
|  |  | 5.床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.041mg/m3。 |
|  |  | 6.机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质复合材料ABS工程塑料，表面光滑易擦拭。模具一体成型保证了产品的一致性； |
|  |  | 7.结构形式：移动式结构，有不少于2个专用储存柜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。 |
|  |  | 8.采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒。 |
|  |  | 9.消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围0-999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。 |
|  |  | 10.根据使用场景，所有阶段时间可调，且具备记忆功能。 |
|  |  | 11. 消毒机具备一拖二的功能，可同时对两个单元的床位进行消毒 |
| 4 | 发药车 | 1.规格625*480*930mm 允差±2mm。 |
|  |  | 2.适用于医护人员对病人急救。 |
|  |  | 3.主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重。 |
|  |  | 4.ABS双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏；台面上配透明软玻璃，左侧配一个花篮，右侧两只ABS方形污物桶；方便存放垃圾；下方两个水桶。 |
| 5 | 过床板 | 1.规格:186*56*0.6cm 长宽允差±1cm高度允差±0.1cm |
|  |  | 2.采用优质树脂材料作为担架把手，并且上浮颗粒，更具防滑效果。 |
|  |  | 3.特别使用于脊柱骨折，四肢骨折及各类创伤病人转运。放射科，核磁共振，或X光拍摄，B超等可直接转移使用。 |
| 6 | 急救车 | 1.车体规格：750*480*930mm 允差±2mm |
|  |  | 2.适用于医护人员对病人急救 |
|  |  | 3.主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重 |
|  |  | 4.背面：心肺复苏板，氧气瓶支架，电源线插座。 |
|  |  | 5.左侧：副工作写字台，资料盒;右侧：两只污物桶，豪华静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹）可在任意状态下使用刹车功能，防卷发缠绕。 |
| 7 | 内镜运送车 | 1. 产品配置：车体、万向轮、托盘、ABS透明盖、把手、螺丝配件袋等。 |
|  |  | 2.托盘可拿下，便于清理。 |
|  |  | 3.每个托盘配盖子，方便了解镜子的情况。 |
|  |  | 4.带把手，人性化的高度设计使车体推行更流畅 |
|  |  | 5.托盘表面光滑、一次成型没有死角。 |
| 8 | 内镜专用治疗车 | - 产品配置：车体、万向轮、托盘、ABS透明盖、把手、螺丝配件袋等。 |
|  |  | - 托盘可拿下，便于清理。 |
|  |  | - 每个托盘配盖子，方便了解镜子的情况。 |
|  |  | - 带把手，人性化的高度设计使车体推行更流畅。 |
|  |  | - 托盘表面光滑、一次成型没有死角。 |
| 9 | 平车 | 1.车身：采用优质冷轧板一次压铸成形和钢制件材料组成，强度高外形美观。 |
|  |  | 2.床面：采用优质PE材料一次性吹塑成型，床板带透气孔，承重性高，透气性好，美观牢固，易清洗。 |
|  |  | 3.护栏：台面两侧配二片提升式小护栏，优质PP工程塑料，弧线型流畅设计，经过整体中空吹塑一次成型；装有气弹簧可缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿，通过提手开关实现上下提升功能；护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒；给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。 |
| 10 | 抢救箱（小） | 1.外观应色泽均匀、表面光洁，放置平稳；应无明显污渍，刮痕；箱口紧密，对口箱底、盖口缝隙不大于5mm。 |
|  |  | 2.材质：采用2-3mm铝塑板，铝合金框架，内衬蓝色尼龙绒布，优质铜制锁芯，五金合页。 |
|  |  | 3.内部采用PP材质的三格托盘进行上下分隔,底部具有防滑脚垫。 |
|  |  | 4.伏消毒液20支，有效碘含量：4-7（g/L）.棉棒采用塑料膜包装，膜热合牢固无脱开。 |
|  |  | 5.酒精棉球1瓶25粒,酒精棉球应为白色，色泽均匀，无异物，具有乙醇固有气味,酒精棉球浸泡密封后，封口应严密，无渗漏挥发现象。 |
|  |  | 6.碘伏棉球1瓶25粒,成,塑料瓶包装带镊子,碘伏棉球浸泡密封后，封口应严密，无渗漏.挥发现象。 |
|  |  | 7.医用酒精棉片10片,展开尺寸为6cm×3cm， 棉片浸泡封装后，封口严密.无渗漏挥发。 |
|  |  | 8.医用纱布块（大号）20片,由医用脱脂棉纱布经过裁切.折叠制成。单片装.10cm×10cm-8层。 |
|  |  | 9.医用弹性绷带6 卷 采用涤纶纱.涤棉纱，氨纶沙为主要材质制作而成。 |
|  |  | 10.自粘弹性绷带2卷,采用95%无纺布+5%氨纶弹力丝+乳胶制作而成; |
|  |  | 11.创口贴30片 弹力型 72mm×19mm 10片/包用于小创口.擦伤.切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 |
|  |  | 12.医用透气胶带2卷，应采用医用淋膜纸.医用透析纸独立包装,规格为1卷/袋。 |
|  |  | 13.医用敷贴（中号）2片,单片包装。吸水垫采用医用淋膜纸.医用透析纸独立包装,1片/袋。 |
|  |  | 14.力帽2个，弹力绷带不允许有脱针漏针。 |
|  |  | 15.三角绷带2包。 |
|  |  | 16.卡扣式止血带2个，弹性应大于90%。 |
|  |  | 17.医用夹板1副 ，塑封包装 收缩膜包装无破损 |
|  |  | 18.医用烧伤敷料（烫伤膏），PH值：PH值应为4.0-7.5包装：1只/盒 |
|  |  | 19.电子体温计1 支 显示范围：32.0℃~42.9 分辨率：0.1℃ |
| 11 | 三组合器械车 | 1.采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，操作灵活方便。 |
| 12 | 血液运输箱 | 1.采用微电脑控制，半导体制冷，可手动调节、自动制冷、制热，温度恒定。 |
|  |  | 2.外壳采用 ABS 塑料、隔热材料为聚氨整体发泡。具有良好的保温性能。 |
|  |  | 3.三种电源模式:即交流电源 220V、直流电源 12V、直流电源 24V。 |
|  |  | 4.采用高精度数字式温度传感系统。 |
|  |  | 5.采用高效制冷片，制冷速度快；可在短时间内达到理想恒温效果。 |
| 13 | 移动空气消毒机 | 1.作用空间（m3）：≤120 m3 |
|  |  | 2面板触摸操作+手机APP远程操作+语音人机互动。 |
|  |  | 3.等离子体寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥55000小时； |
|  |  | 4.等离子体密度分布：1.0×1018/m-3～1.94×1019m-3。 |
|  |  | 5.等离子体寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥55000小时；等离子体密度分布：1.0×1018/m-3～1.94×1019m-3。 |
|  |  | 6、智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 |
|  |  | 7、等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0； |
|  |  | 8.无线WIFI连接：使用手机APP远程控制，能够对设备进行集中的管理和控制。 |
| 14 | 治疗车 | 1.适用于医护人员对病人急救 |
|  |  | 2.主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重。 |
|  |  | 3.ABS双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面上配不锈钢护栏，透明软玻璃、隐形式副工作台。 |
|  |  | 4.左右两侧各配一个花篮，两只2L圆锐气桶;两只ABS污物桶方便存放垃圾。 |
| 15 | 器械篮筐一批 | 小号、中号、大号三种型号 |
| 16 | 口腔科器械篮筐一批 | 整体采用304不锈钢材质，属于编织精密篮筐，规格尺寸150mm*150mm*50mm 整体采用304不锈钢材质，属于编织精密篮筐，规格尺寸200mm*100mm*50mm 整体采用304不锈钢材质，属于编织精密篮筐，规格尺寸200mm*100mm*50mm |
| 17 | 超净工作台 | 1.气流模式：垂直送风。 |
|  |  | 2.外箱体采用冷轧钢板喷塑工艺，外观喷涂细腻，能有效地抑制柜体表面细菌滋生。 |
|  |  | 3.工作台面采用一体化优质不锈钢，耐腐蚀，易清洁。 |
|  |  | 4.采用铝框无隔板高效过滤器。 |
|  |  | 5.高效过滤器四周环负压设计，操作区正压环绕设计，以形成无菌的高洁净的工作环境。 |
|  |  | 6.智能大屏显示工作区温度、下降气流、过滤器使用寿命等系统参数，轻触型按键调节各项参数设定，获得国家软件著作权证书。 |
|  |  | 7.前部10°倾斜式操作面，更符合人体工程学，操作更舒适。 |
|  |  | 8.准闭合式台面，前端带有阶梯形设计，前窗完全闭合时，更有效防止外部气体诱入。 |
|  |  | 9.连锁保护设计，紫外灯与照明灯互锁，防止紫外灯误操作对人体造成危害。 |
|  |  | 10.前窗设计：前窗玻璃手拉式开启，可任意定位，以保证断电时能及时关门防护。且玻璃门位置过高或过低声光报警提示用户。 |
|  |  | 11.双侧黑色边框，圆弧钢化玻璃窗设计，视觉采光效果更佳，视野更广阔。 |
|  |  | 12.合理的结构设计，高效过滤器和风机的维修、更换，都可在洁净台顶部进行，更加方便、快捷。 |
| 18 | 保险（毒麻药) | 1.1采用不锈钢材质 |
| 19 | 气垫床床垫 | 2.1 气条采用优质尼龙PVC医用级布料，吸湿透气良好，手感柔软舒适，气条材料厚度≥0.32MM。 |
|  |  | 2.2床垫气条材料通过“生物相容性检验”。 |
|  |  | 2.3 床席由20条气条组成 |
|  |  | 2.4 床席充气后尺寸（长*宽*高）：200*86*9.5CM，主机尺寸：25*12*10 cm允差±1cm |
|  |  | 2.5主机气泵压力范围：55~110mmHg，气泵流量范围：5~8升/分钟。 |
|  |  | 2.7最大承受重量1：0≥135KG |
| 20 | 钳形万用表 | 1.交流电流60A-600A 交流电压600mv-600v |
|  |  | 2.直流电流60A-600A 直流电压600mv-600v |
|  |  | 3.频率量程99.99Hz-999.9KHz |
|  |  | 4.电容量程60.00nF-100.0mF |
|  |  | 5.温度量程0-1000°C |
|  |  | 6.电阻量程600Ω-60 MΩ |
| 21 | 身高体重体质秤 | 1.体重测量 测量范围 2-300kg 分度值 0.1kg 误差范围±0.1或者0.02kg 测量系统：电阻应变式 |
|  |  | 2.身高测量 测量范围 21-200cm 分度值 0.1cm或者0.5cm 误差范围±0.5cm 测量系统：超声波非触碰式测量 |
|  |  | 3.身体质量指数（BMI) 自动智能计算：体重（KG）/身高（m）^2 |
|  |  | 4.体型：偏瘦 正常 偏胖 |
|  |  | 5.机身高度 整机高度231cm 折叠高度123cm |
| 22 | 中医按摩床 | 1.外形尺寸（长宽高）：2000×620×660mm，允差±3%。 |
|  |  | 2.具有肩孔、呼吸孔、扶手和放手机平板平台。 |
|  |  | 3.方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 |
|  |  | 4.诊疗床最大承载重量：200kg，允差±10kg。 |
| 23 | 输液加压袋 | 1．规格：500ml、1000ml、3000ml |
|  |  | 2．压力范围：0-300mmHg |
|  |  | 3．透明的TPU材质，方便清晰观察输液袋及袋内液体水平，做到及时更换液体。 |
|  |  | 4．透明的TPU材质易清洁 |
|  |  | 5．压力指数显示：立柱式显示，查看压力值方便直观 |
|  |  | 6．内置挂钩无需拆下输液加压袋即可完成液体悬挂与更换。 |
|  |  | 7．环状囊性结构设计，均匀挤压输液袋，确保液体流速一致 |
| 24 | 输液架 | 1.全不锈钢、带3寸ABS轮 |
|  |  | 2.中间带物品篮筐和把手 |
|  |  | 3.可调节升降高度 |
| 25 | 体重秤 | 1.重量计量：最大称量120kg |
|  |  | 2.称重最小分度值0.5kg |
|  |  | 3.身高计量：量度范围70-190cm |
|  |  | 4.身高最小分度值0.5cm（铝合金身高杆） |
| 26 | 五指康复机器人手套 | 1.气动驱动，多通道同时多人使用，气动手套可实现1S快速插拔。 |
|  |  | 2.需提供气动手套发明专利证书。 |
|  |  | 3.治疗时间可任意调节，智能屈伸10档独立可调。 |
|  |  | 4.多种训练模式包括：智能被动训练、镜像训练、助力训练、主动训练、抗阻训练、语音声控；训练强度至少低和强两档可调，可选择左右手。 |
|  |  | 5.便携式机身、主机重量不到3KG，支持从康复大厅到床边、科室间的便携式移动康复。 |
|  |  | 6.智能被动训练，可设置选择普通和抓球场景。 |
|  |  | 7.运行速度范围：90°～150°/s； |
|  |  | 8.场景化的任务导向性训练，训练过程中伴有实时语音引导，也可设置语音开启或关闭。 |
|  |  | 9.助力训练，气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作。有屈伸、屈曲和伸展多种助力训练方式可选，屈伸动作意图的检测灵敏度有低、中和高多档可调。 |
|  |  | 10.主动认知康复训练，含原创主题动画训练。 |
|  |  | 11.抗阻训练模式。 |
| 27 | 新生儿床 | 1.婴儿盆采用亚克力材料注塑成型，透明度高外形美观、大方； |
|  |  | 2.升降装置采用气动升降，整体升降高度可以调节，同时具有前后倾斜功能，方便护理需要； |
|  |  | 3.立柱采用高强度铝合金材质制作，整车安全轱便； |
|  |  | 4. 配置高密度海绵床垫。 |
| 28 | 穴位铜人 | 1.标明14条主要经络线以及主要经络线上没有标明的手足部的经外穴 |
|  |  | 2.身体右侧是361个经穴和48个经外穴以及骨度线，身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造 |
|  |  | 3.尺寸：178±1cm高。 |
| 29 | 音乐温熏仪 (艾灸治疗仪） | 1.环境温度范围:5°C-40°C,储存湿度范围:93%。 |
|  |  | 2.输入电压/频率:220V~/50Hz |
|  |  | 3.最大输入功率:500VA |
|  |  | 4.时间调节:1-60min，调节步进5min |
|  |  | 5.温度调节:高档/低档 |
|  |  | 6.LED:红色和蓝色 |
|  |  | 7.产品规格:387x400x1520mm允差±2mm |
|  |  | 8.产品重量:约8.05Kg |
|  |  | 9.熔断器参数:T5AL250V |
| 30 | 婴儿身高体重秤 | 1.体重测量 测量范围 0.3-40kg分度值 0.01kg测量精度±0.02 |
|  |  | 2.体重测量系统 多传感器测重平台，电阻应变式秤重传感器测量 |
|  |  | 3.身高测量 测量范围 40-100cm 分度值 0.1cm 测量精度 ± 0.1 |
|  |  | 4.身高测量系统 超声波技术结合可滑动挡板即时测量 |
|  |  | 5.屏幕 LCD彩色高清液晶触摸屏，高对比度显示面板 |
|  |  | 6.外形设计 符合人体工程学，一体化整体成型机身，健康环保材料 |
|  |  | 7.打印设置 支持打印内容、页眉、页脚、广告语自定义（可选） |
| 31 | 筋膜枪 | 1.温度范围：-10℃～40℃； |
|  |  | 2.环境湿度范围：≦85％； |
|  |  | 3.大气压力范围：700hPa～1060hPa； |
|  |  | 4.电源：内部直流电源，d.c.12V，允差±10%； |
|  |  | 5.电池容量：24Wh，允差±10%； |
|  |  | 6.转速：多档可调。 |
|  |  | 7.振动幅度：≥6mm。 |
|  |  | 8.工作时间：10min，允差±5%。 |
|  |  | 9.噪声：正常工作时，电机运转平稳，无异常声响，噪声以声级计“A”级计权，其值应≤60dB（A）。 |
| 32 | 紫外分光光度计 | 1.仪器可直接显示标准曲线和测试数据，显示清晰，读数准确，稳定可靠 |
|  |  | 2.可连续测试和存储200组数据。 |
|  |  | 3.标准曲线法下，能直接建立多点标准曲线，并可用所建标准曲线进行未知样浓度测试 |
|  |  | 4.可存储200条标准曲线，根据编号可随意调用 |
|  |  | 5.系数法下，可输入曲线方程的系数后直接进行试样测量 |
|  |  | 6配有标准的USB数据输出接口和并行打印输出接口，方便联机操作和打印数据 |
|  |  | 7.软件遵循GLP规范，具有多用户管理、标准曲线管理、历史数据管理、系统日志记录功能、质量控制和报告输出功能。 |
|  |  | 8.波长范围：190-1000nm 波长准确度：±2nm 波长重复性：≤0.5nm |
|  |  | 9.光谱带宽：4nm 允差±1nm |
|  |  | 10.波长设置方式：自动 波长分辨率：0.1nm允差±1nm |
|  |  | 11.光度准确度：±0.5%T 光度重复性：≤0.2%T 杂散光：≤0.1%T |
| 33 | 水分测定仪 | 1. 带智能触控显示屏，时间-失水率曲线实时动态分析，多项参数直接读取。 |
|  |  | 2.最多储存15组最近测试记录，内置RS-232接口，可连接打印机、计算机等设备。 |
|  |  | 3.自动干燥、定时干燥模式可选，满足不同测量需求。 |
|  |  | 4.样品量太少提示、设定时间过短提醒，保证样品准确测量。 |
|  |  | 5.称重传感器，最大可满足110g超大称量。 |
| 34 | 显微镜 | 1.目镜 WF10X视场数(FN):18 |
|  |  | 2.目镜筒 30度倾斜，铰链式三目观察头，瞳距调节：50mm-75mm，单边视度调节，固定式分光比R:T:80:20 |
|  |  | 3.物镜 消色差物镜 4X/0.10 ，工作距离：37.5mm允差±0.5mm |
|  |  | 4.消色差物镜 10X/0.25 ，工作距离：6.55mm允差±0.5nm |
|  |  | 5.消色差物镜 40X/0.65 ，工作距离：0.669mm允差±0.02nm |
|  |  | 6.消色差物镜 100X/1.25 ，工作距离：0.198mm允差±0.02nm |
|  |  | 7.转换器 内定位四孔转换器 |
|  |  | 8.载物台：155mmx142mm双层复合机械移动平台，移动范围：76mmX50mm ；精度0.1mm。 |
|  |  | 9.调焦机构低手：位粗微同轴，粗调行程25mm，微调精度0.002mm，带有防止下滑的调节松紧装置和机械式上限位装置。 |
| 35 | 体视镜 | 1.铰链式三目头，45度倾斜，瞳距54mm-75mm，分光比50%/50% |
|  |  | 2.大视野目镜 WF10X/F.N.22mm 视度调节±5屈光度 |
|  |  | 3.变倍比1:6.7（0.67X-4.5X） |
|  |  | 4.坡型立柱式底座，行程106mm，直径94-95mm磨砂玻璃工作板，调焦镜架，调焦手轮松紧可调，升降范围50mm |
|  |  | 5 .0.5倍C型接口，可升级同品牌显微成像系统，方便维护 |
| 36 | 电子婴儿秤 | 1.最大秤量：≥20kg。 |
|  |  | 2.最小秤量：≤0.2kg。 |
|  |  | 3.分度值：10g。 |
|  |  | 4.显示：LCD显示（带背光）。 |
| 37 | 电子天平 | 1.带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，中文按键操作简便。 |
|  |  | 2.计数功能、克、克拉、英镑、盎司四种转换方式 |
|  |  | 3.实际分度值：0.01g |
|  |  | 4.最大称量范围：≥200g |
|  |  | 5.重复性：≤±0.01g 线性：≤±0.02g |
|  |  | 6.标配校准砝码 |
| 38 | 跑步机 | 1.电机功率 持续功率1.75HP |
|  |  | 2.额定电压 DC220-240V/50HZDC110-120V/60HZ |
|  |  | 3.速度范围 1-20KM/H |
|  |  | 4.功能：电动扬升 P1-P12,LED五视窗带点阵，带手握心率， 触摸按键 ，气压棒折叠。 |
|  |  | 5.最大承重量 ≥150KG |
|  |  | 6.跑步面积 1450X530mm允差±2mm |
| 39 | 负压吸引器 | 1.产品适合范围：主要用于医用中心吸引系统，供医疗单位作吸脓、血、痰及分泌物等用，主要在负压下工作。 |
|  |  | 2.瓶体在不大于-0.07Mpa负压作用下，不应产生吸瘪或变形 |
|  |  | 3.当吸液至瓶体最大刻度标定容量时，浮子应封住吸引口，自动停止吸引 |
|  |  | 4.吸引器与起源接头的配合应有良好的互换性，装卸方便，锁紧可靠，在最高工作压力下与接头连接不应有泄漏现象。 |
| 40 | 硬器容质盒 | 1.配置要求：分别为盒体150个，盒盖150个，篮筐150个，硅胶垫150个，支架300个。 |
|  |  | 2.灭菌效果保障，耐高温高压，确保在蒸汽灭菌过程中不变形、不损坏。 |
|  |  | 3.有合理的透气结构，使蒸汽能快速均匀穿透，保证器械各部位都能充分灭菌。 |
|  |  | 4.对器械保护，可以缓冲减震。内部有柔软的缓冲材料，如硅胶垫或海绵，防止器械碰撞、摩擦受损，保护器械锋利度和精度。 |
|  |  | 5.定制化分区：根据手术器械的形状、大小和用途，有合理的分区和固定装置，使器械摆放有序，避免乱和损坏。 |
|  |  | 6.有良好密封性：采用可靠的密封技术，如橡胶密封圈和锁扣装置，灭菌后保持内部无菌状态，防止外界微生物进入。 |
|  |  | 7.水汽阻隔：能有效阻挡外部水汽进入，避免器械因受潮而生锈或被污染。 |
|  |  | 8.易于操作：开关设计符合人体工程学，在紧急手术时能快速打开取用器械。 |
|  |  | 9.标识清晰：表面有清晰、耐磨的标识区域，可标记器械清单、灭菌日期、有效期等重要信息。 |
|  |  | 10.材质要求：盒盖及盒体均为铝制，反复清洗消毒不会发生断裂现象。 |
|  |  | 11.无菌过滤系统：整体采用Al alloy材质的滤膜型无菌过滤方式，外部无需再加包布或无纺布，复用滤膜使用次数≥1000次，另外须具有一次性滤膜供选择，用于应急使用。 |
|  |  | 12.盒体设计：底部无穿孔设计；搬运把手要求：自停式设计，把手可旋转角度：85度≤角度≤95度；盒盖与盒体锁扣设计要求：一体化弹簧锁扣，可在任一角度停滞，最大旋转角度≥180°。 |
|  |  | 13.灭菌方式：高温高压蒸汽灭菌 |
|  |  | 14.湿包保护: 托起式过滤盖，防止形成冷凝水，进气口具备防冷凝功能。 |
|  |  | 15.规格要求：须提供不少于三种规格（包括：1/2规格、 3/4规格、1/1规格）的灭菌盒，对应每种规格灭菌盒须提供不少于四种高度选择，可以根据使用者需求调整。视觉颜色标识：盒盖和侧边铝制铭牌分别须提供不少于四种颜色可选，方便医院根据不同科室及不同术式作区分识别。配件管理系统：可提供10种以上规格的硅胶支架选择，用于固定器械，在搬运中防止滑动。装载篮筐要求: 整体不锈钢板冲孔工艺（非编织工艺），平行把手设计，可码放。 |