## 清单
序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 遗体转运车 | 1. 尺寸：2300*700*750mm（长*宽*高，均可±10%）， | 1 | 台
面板尺寸：L2000xW700xH750(mm)±10% ；
2.采用不锈钢板和不锈钢管制作而成，底部装有四个万向角轮；
3.材质：304 不锈钢管Φ≥ 38mm，采用 304 不锈钢板。
4.助力轮 前轮≥16 寸电动车轮，后轮为轮与轮架高≥4 寸的带刹万向轮；
5.两侧护栏为活动式，可以向下翻转。面板底部加装减噪木板，行进过程无异响。最大承重不小于 110Kg。
2 | 尸体冷藏柜（3门） | 1、外部：2350*920*2150（mm）±10%内部：2000*720*1520（mm）±10%，压缩机置顶； | 1 | 台
2、内胆材质：内胆为≥0.8mm优质不锈钢，每层内胆采用下沉式，带排水功能；
3、外墙采用不锈钢，厚度≥0.8mm磨砂材质。内胆：经脱氧处理冰柜专用轧花铝板 （≥0.6㎜）；
4、助力导轮 304 不锈钢质 Φ≥25*30 （mm）；
5、柜门采用优质不锈钢（厚≥1.0 mm）凸装门，门框带自动加热防除凝露功能，框架304不锈钢方管 25*25；
托板：框架采用优质方管、内铺设优质不锈钢板（≥0.8mm），不锈钢管、不锈钢板规格： 1960*600（㎜）；
滑道：滑道采用优质不锈钢(厚度≥1.2mm）；
6、蒸发器：直冷内置式紫铜盘管蒸发器，铜管直径≥8mm,厚度≥0.6mm，铜管分别铺设于内箱体的两侧；
7、风冷式翅片紫铜盘管冷凝器，面积(4.0 m²)；
8、聚氨脂整体高压回温发泡 （厚≥100 ㎜）密度 48kg/m3±10%的保温层，（每立方密度为≧40）；
9、机组形式：采用优质万胜QD110H压缩机，对冷藏柜单体单温控制。半封闭风机，高效降温；
10、额定制冷温度 环境温度28℃时，空间最低温度 -18℃；
11、功率≥1200w，输入功率不少于 684W，电源 ：220V/50HZ；
12、具有全封闭压缩机 （2 台） 不少于 2 套独立制冷系统，1 套独，立控制系统，双保险模式，互不影响；
13、微电脑全自动温度控制器；
14、制冷剂 可适用 环保型R134a；
15、设备具有防腐，消毒，杀菌功能；
16、设备具有有效的安全措施 设备设有有效的接地措施及过压、过载电路保护，有效保护工作人使用安全及设备安全；
17、制冷控制模块模式：双保险模式
18、温度均匀性：遗体冷冻柜达到稳定运行状态后，冷冻室内各测量点的温度差值应不大于 4℃
19、冷 藏 柜 动 能 监 控 模 块 浪 涌 （ 冲 击 ） 抗 扰 度 符 合 GB/T17626.5-2019 的要求；
20、冷藏柜动能监控模块静电放电抗扰度符合 GB/T 17626.2-2018的要求；
3 | 尸体冷藏柜（1门） | 1、外部：2350*920*2150（mm）±10%内部：2000*720*1520（mm）±10%，压缩机置顶； | 1 | 台
2、内胆材质：内胆为≥0.8mm优质不锈钢，每层内胆采用下沉式，带排水功能；
3、外墙采用不锈钢，厚度≥0.8mm磨砂材质。内胆：经脱氧处理冰柜专用轧花铝板 （≥0.6㎜）；
4、助力导轮 304 不锈钢质 Φ≥25*30 （mm）；
5、柜门采用优质不锈钢（厚≥1.0 mm）凸装门，门框带自动加热防除凝露功能，框架304不锈钢方管 25*25；
托板：框架采用优质方管、内铺设优质不锈钢板（≥0.8mm），不锈钢管、不锈钢板规格： 1960*600（㎜）；
滑道：滑道采用优质不锈钢(厚度≥1.2mm）；
6、蒸发器：直冷内置式紫铜盘管蒸发器，铜管直径≥8mm,厚度≥0.6mm，铜管分别铺设于内箱体的两侧；
7、风冷式翅片紫铜盘管冷凝器，面积(4.0 m²)；
8、聚氨脂整体高压回温发泡 （厚≥100 ㎜）密度 48kg/m3±10%的保温层，（每立方密度为≧40）；
9、机组形式：采用优质万胜QD110H压缩机，对冷藏柜单体单温控制。半封闭风机，高效降温；
10、额定制冷温度 环境温度28℃时，空间最低温度 -18℃；
11、功率≥1200w，输入功率不少于 684W，电源 ：220V/50HZ；
12、具有全封闭压缩机 （2 台） 不少于 2 套独立制冷系统，1 套独，立控制系统，双保险模式，互不影响；
13、微电脑全自动温度控制器；
14、制冷剂 可适用 环保型R134a；
15、设备具有防腐，消毒，杀菌功能；
16、设备具有有效的安全措施 设备设有有效的接地措施及过压、过载电路保护，有效保护工作人使用安全及设备安全；
17、制冷控制模块模式：双保险模式（提供由第三方检测机构出具的具有 CMA 标志的检验（测）报告及全国认证认可信息公共务服平台查询截图，原件备查。）
18、温度均匀性：遗体冷冻柜达到稳定运行状态后，冷冻室内各测量点的温度差值应不大于 4℃（提供由第三方检测机构出具的具有CMA 标志的检验（测）报告及全国认证认可信息公共务服平台查询截图，原件备查。）
19、冷 藏 柜 动 能 监 控 模 块 浪 涌 （ 冲 击 ） 抗 扰 度 符 合 GB/T17626.5-2019 的要求；
20、冷藏柜动能监控模块静电放电抗扰度符合 GB/T 17626.2-2018的要求；
4 | 尸体解剖台 | 1、304优质不锈钢材质，台面厚度：2mm，坚固耐用，承载重量：≥150kg，尺寸：2600*860*800mm； | 1 | 台
2、负压抽风系统：台面内侧和底座四周经模具冲压而成的排气栅栏可各自独立排风除臭（需与抽排风系统工程联用），台面四周设有上下两层排风孔，内侧斜面上设有腰形孔、内侧立面设有圆形孔，从而加大有效排风截面积，这种结构的优点可将高度腐败尸体的异味快速排除。同时在底座四周侧面设有腰形孔，将室内少量残余异味排净，除异味效果显著提高；
3、测量功能：台面两侧激光蚀刻2m长标尺（字迹清晰永不磨损）；
4、水气分离装置：304不锈钢制作；
5、台边有漏电保护装置、防水插座220V.50HZ
6、清洗功能：带有洗手池（洗涤池内设有防尸体组织、毛发进入下水道的围栏，落水孔处设有过滤器）和高位伸缩冷热水龙头，并具有冷热水调节功能；
7、排水功能：底面模压排水槽，方便排水，底部设有双层过滤装置；
8、喷淋清洗功能：用于清洗解剖台内腔；
9、3块筛子隔板，可移动隔水。需要清洁台面时可拿起。
合计 |  |  | 4