## Sheet1 (7)
序号 | 科室名称 | 产品名称 | 设备技术参数 | 设备配件要求 | 单价（应为包含设备、设备配套的配置辅件、运输、安装、税费等一切费用在内的综合单价） | 品牌 | 型号 | 制造商名称 | 进口/国产/自产 | 所报设备实际技术参数 | 所报设备配件明细 | 与询价设备参数和配件要求不符，请单列 | 参考图片 | 产品涉及医疗器械注册证/备案凭证，注明证号及有效期 | 独特技术-示例 提供的产品参数，如是贵公司的独特技术，请说明。 | 是否为节能产品 | 是否为环境标志产品 | 质保期（年） | 质保期满后维保费用/年 | 同类设备中标单价 | 中标医院名称
33 | 影像科 | 数字化摄影X射线机（悬吊） | 1.高压发生器 ▲高压发生器功率≥65kW，加载时间范围：最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s，最大电流时间积≥1000mAs 2.X线球管 ▲球管最大功率 ≥65kW，球管焦点 ≤0.6/1.2mm，阳极热容量 ≥300kHU 3.球管悬吊支架 ▲吊架运动模式：电动+手动（双模式），球管架垂直运动距离≥180cm，球管套可沿垂直轴旋转≥-154°/+182°，且球管套可沿水平轴旋转≥±137°，满足立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动 4.全自动摆位 ▲可遥控机架一键自动摆位，可对超过180种临床体位实现，并可通过无线遥控器一键遥控实现，包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度调整、光野大小的调整等，如可实现一键立卧位切换、一键颈椎前后位（球管打角度斜投照方式）、一键跟骨轴位（球管打角度斜投照方式） 5.无线平板探测器 ▲无线平板探测器的尺寸均≥17×17英寸，且探测器材料为非晶硅+碘化铯，且平板探测器重量（含电池）≤4.0kg，无线探测器供电方式：锂离子电容式供电，非化学式锂电池供电，且为内嵌式电池，充电时无须拆卸。 6.胸片架 ▲ 胸片架上探测器盒中心距离地面最小高度≤320mm，平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在板探测器侧面设计，非背面设计 7.球管侧近台操控系统 ▲近台操控彩色触摸屏，具有智能故障预判提示功能 8.全自动全长骨拼接功能 ▲ 具备设备整机原厂全自动立位和卧位长骨拼接功能，包括全长骨自动拍摄和自动拼接功能，采用打角度的方式进行曝光拍摄。全自动立位拼接最大拍摄范围≥144cm，全自动卧位拼接最大拍摄范围≥90cm，全长脊柱拼接最大支持患者身高 ≥200cm | 1.无线平板探测器（双板）2块 2.高压发生器 1台 3.X射线球管 1支 4.自动束光器 1台 5.系统控制及影像采集工作站 1套 6.标准DICOM软件包 1套 7.悬吊式球管支架1套 8.胸片架1套 9.固定摄影床 1张 10.近台触控屏 1块 11.多功能控制盒 1个 12.无线遥控器 1套 13.一键自动摆位功能 1套 14.可视化软件功能包 1套 15.自动长骨拼接功能 1套 16.质控软件包 1套
34 | 影像科 | X射线计算机体层摄影设备（≥64排） | 1、探测器排数：≥64排 2、机架物理倾角：≥±30° 3、球管焦点到等中心的距离：≤54cm 4、机架具备原厂天眼系统或内置一体化摄像头，扫描全程监控患者是否有移动、对造影剂有无过敏反应等情况，监控图像可在主机上显示。 5、每排探测器物理个数：≥840个 6、具备高清成像技术，最薄图像层厚：≤0.6mm 7、扫描床最大水平移动速度：≥200mm/s 8、扫描床最大承重：≥227kg 9、高压发生器物理功率（非等效）：≥75KW 10、球管阳极物理热容量（非等效）：≥7MHU 11、球管阳极最大散热率（非等效）：≥1600khu/min 12、球管电压档位：≥5档 13、最快扫描速度（360度非等效）：≤0.33秒 14、最长连续螺旋扫描时间：≥200秒 15、空间分辨率：≥15lp/cm | 1.机架系统 1套 2.球管 1套 3.新型集成化探测器 1套 4.高功率高压发生器 1套 5.高速扫描床 1套 6.平板电脑 1套 7.内置一体化摄像头 1套 8.心脏成像系统 1套 9.内置一体化心电门控 1套 10.原厂后处理工作站 1套
35 | 影像科 | 彩色多普勒超声诊断仪（全身机） | 系统技术参数及要求 ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器 ≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 探头接口≥５ 二维灰阶模式 数字化声束形成器 全程动态聚焦 多倍信号并行处理 扫描频率： 电子凸阵：超声频率 1.2- 6.0 MHz 电子相控阵：超声频率1.5- 4.5MHz 电子线阵：超声频率3.8-13 MHz 电子凸阵经阴道：3.0-11.0 MHz 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥38cm（提供图片证明） 最大帧率: ≥650 帧/秒 TGC: ≥8段 LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160 （可视可调，提供图片证明） 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200 帧/秒 支持B/C 同宽（提供图片证明） 6.6.频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式，提供图片证明） 支持腔内STE剪切波弹性成像功能。 支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示） 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示 解剖M型模式 (≥2条取样线，提供证明图片) 支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 | 1.主机 1台 2.单晶相控阵探头 1把 3.单晶凸阵探头 1把 4.线阵探头 1把 5.腔内探头 1把