## Sheet1
精神疾病防治科设备报价表
报价公司： 联系人： 联系电话：
填报要求： 1.请逐项、如实填写，不得留空。若某项不适用，请填写“/”或“无”。
序号 | 科室名称 | 产品名称 | 设备技术参数 | 设备配件要求 | 单价（应为包含设备、设备配套的配置辅件、运输、安装、税费等一切费用在内的综合单价） | 品牌 | 型号 | 制造商名称 | 进口/国产/自产 | 所报设备实际技术参数 | 所报设备配件明细 | 与询价设备参数和配件要求不符，请单列 | 参考图片 | 产品涉及医疗器械注册证/备案凭证，注明证号及有效期 | 独特技术-示例 提供的产品参数，如是贵公司的独特技术，请说明。 | 是否为节能产品 | 是否为环境标志产品 | 质保期（年） | 质保期满后维保费用/年 | 同类设备中标单价 | 中标医院名称
1 | 精神疾病防治科 | 电休克治疗仪 | 1.恒定电流、双向、矩形脉冲； 2.▲电流：允许调节或恒定电流强度参数范围：500mA-900mA;全量程参数可选择以下500mA,600mA,700mA,800mA,900mA各档设置； 3.频率：≥110 Hz，以 5Hz为一增量； 4.▲内置菜单具有超短脉冲0.15，0.3ms，近超短脉冲0.5ms或短脉冲1.0ms可供用户选择。 5.≥两通道记录和打印：打印监控参数通道顺序和增益可任意调节； 6.▲输出能量：≥200焦耳； 7.电荷输出：≥1010 MC； 8.设备电压：50-400V自动调节； 9.本机自带可视监视系统 10.刺激模式要求：单个旋钮控制或四旋钮控制；可一键式操作或四旋钮操作。临床可进行精准治疗，给药以0.01ms调节治疗方案； 11.视觉提示：三色LED灯光提示；听觉提示：治疗警告音提示； 12.储存功能：本身自带储存可重复打印治疗报告，也可通过RS232或USB端口连接用户的电脑，建立治疗工作站（选配）； 13.仪器自带＞5.6英寸触摸型显示屏；实时监测/显示功能； 14.安全性：设备可实时监测显示患者阻抗值，范围100-5000欧姆；设备可自动识别超出范围，停机保护； 15.抽搐强度的监测：范围从0~100% ； 16.▲仪器自带单侧治疗设置模块，提供滴定超短刺激及整体刺激方案； 17.安全功能 17.1 具有生理导联阻抗测试功能，可监测导联的电导率（打印或显示）。 17.2 具有生物医学报告记录，可验证设备状态并打印。 17.3 ≥200条的临床和技术错误信息，验证设备异常功能。 | 1.主机 1台 2.心电/脑电安全监护电缆EEG/ECG 1条 3.刺激电缆 1条 4.EEG安全导线 1套 5.ECG安全导线 1套 6.可调头带 1根 7.扁平刺激电极 1对 8.凹形刺激电极 1对