## Sheet1 (2)
药剂科设备报价表
报价公司： 联系人： 联系电话：
填报要求： 1.请逐项、如实填写，不得留空。若某项不适用，请填写“/”或“无”。
序号 | 科室名称 | 产品名称 | 设备技术参数 | 设备配件要求 | 单价（应为包含设备、设备配套的配置辅件、运输、安装、税费等一切费用在内的综合单价） | 品牌 | 型号 | 制造商名称 | 进口/国产/自产 | 所报设备实际技术参数 | 所报设备配件明细 | 与询价设备参数和配件要求不符，请单列 | 参考图片 | 产品涉及医疗器械注册证/备案凭证，注明证号及有效期 | 独特技术-示例 提供的产品参数，如是贵公司的独特技术，请说明。 | 是否为节能产品 | 是否为环境标志产品 | 质保期（年） | 质保期满后维保费用/年 | 同类设备中标单价 | 中标医院名称
2 | 药剂科 | 智慧药房智能发药分包系统 | 1.快速发药系统： 1.1设备主体包括出药、储存、上药三个主要部分。出药方式采用一次性全屏批量落药。储存方式采用密集斜槽结构，多规格独立药槽，宽度可调节。上药机械手批量上药，上药与发药为相互独立系统，同时进行，互不干扰。（附医院现场使用照片，并附医院名称及联系方式）。 1.2出药方式采用一次性全屏批量落药，具有光电计数和电磁铁动作计数双重计数功能。发放药品与相关处方的患者信息进行关联管理，为安全用药、预防风险提供保障。（提供设备发药照片和处方跟踪的软件界面，并附医院名称及联系方式）。 1.3单台快速发药系统设备发药效率为每小时最大发药处方量≥500张。（发药效率需要提供不低于国家级第三方检测机构提供的检测报告）。 1.4设备内药品存储采用斜槽储药方式，药品按照品种储存在独立的药槽中，药槽宽度可调节。为了确保药品放置的稳定性，每种药品必须基于药槽水平放置，放置高度必须为药品的最短边。单药槽储存单一品种药品，同一药品可储存于多个药槽。 1.5设备上药方式采用盘点上药多功能机械手进行自动上药，左右手双通道上药，通道滑道采用滚动传动降低上药阻力。多功能全自动盘点、加药机械手采用独立控制单元控制，上药和发药为相互独立的两个系统，可同时进行，互不干扰。（附医院设备现场照片和医院名称及联系方式）。 1.6设备软件系统对外与医院HIS系统或药房管理软件对接自动同步处方和发药信息。对内控制盒装药品发药与上药任务执行，发药和上药管理为两个独立系统，可同时进行。支持上药通道的药品条形码识别，确保药品准确入库。支持药品管理，可实现批号效期跟踪、库存状态实时监管、自动生成补货清单等。 1.7设备具有药品回收仓，当加药药品错误或满库存时，上药机械手将多余药品自动放入回收仓。（提供回收仓图片和运行医院名称）。 1.8遇特别情况（如停电、HIS系统数据传输失败等）时，可打开柜门，转换为手动发药，不影响医院的正常发药工作。 1.9发药系统采用模块化设计方法，具有丰富的设备扩展性：可配套地面直发和预配通道进行处方药品传输；可镶嵌高频次用药发药系统模组同机使用；可扩展全自动补药机实现自动补药。（提供发药机与每个扩展设备在医院现场使用的实物照片和医院名称及联系方式）。 2嵌入式高频次用药发药系统 2.1设备用于高频次高使用量盒装药品的快速发药，多通道多药盒同时出药，单通道发药速度≥3盒/秒。 2.2设备的药品存储方式采用垂直叠加式药槽进行存储，药槽模块化设计，可根据药品宽度进行调节。 2.3设备发药控制采用独立模块控制，每个药槽配备单独的发药控制模块，独立出药机构和独立控制单元，实现高速批量发药。 2.4高频次发药系统设备包含≥34个储药药槽，药槽采用垂直叠加式储药形式，垂直角度≥85度，≤90度。（提供医院应用现场实物照片，附医院名称及联系方式）。 2.5具有联机、手动两种控制方式，联机方式自动接收医嘱信息并进行出药控制；手动方式支持设备按钮指定通道出药。 2.6高频次发药系统设备采用模块化设计，能够嵌入快速发药系统中并同机使用，共用统一药品传输通道，实现同一处方单在高频发药和快速发药设备的同步发药。（提供医院应用现场实物照片，附医院名称及联系方式）。 3高空直发传输系统 3.1基本功能 发药传输系统采用高空传输方式，通过提升机把快速发药系统底部出药口的药品传输到指定发药通道，通过螺旋通道传输到药师身边的药筐内，高度符合人体工学设计，方便药师取药。提供实施案例照片，并说明医院名称。 3.2设备对接 与快速发药系统的药品传输通道进行设备对接，一体化模块设计，直接嵌套使用。 3.3出药口 快速发药系统的辅助设备，将处方药品直接传输至发药通道，减少人工走动取药。 4地面直发传输系统 4.1发药传输系统采用地面传输方式，通过传输带把快速发药系统底部出药口的药品直接传输到指定发药通道，通过爬坡通道传输到药师身边的药筐内，高度符合人体工学设计，方便药师取药。（提供实施案例照片说明，并附医院名称）。 4.2传输系统将处方药品传输至直发窗口或配药通道，减少人员走动取药。 5 智能药筐 和智慧药房管理软件绑定，及时发药。 6 窗口排号系统 4.3窗口排号系统是负责处方和窗口分配管理的软件系统。接收处方信息后，系统根据处方药品发药方式和窗口排队情况进行窗口自动分配。 4.4支持对窗口的处方排号情况进行快速查询管理。 7 报到机 4.5患者缴费后到取药大厅的报到机上刷卡或扫描缴费单的二维码完成签到，系统将根据处方信息自动分配窗口并准备配药。 4.6报到机支持刷卡或读取缴费单上的二维码，与HIS系统对接获取患者处方信息。报到机打印分配病人取药窗口号的小票，病人根据小票上的窗口号，等待指定窗口叫号取药。 8 发药窗口视觉复核系统 4.7设备适用于门诊药房发药窗口处方单的药品复核，用于核对发药处方的药品种类和数量是否正确。 4.8视觉核对方式基于AI智能视觉算法进行图像识别核对，快速识别药盒分类并统计药品数量，实现多品种多数量药品快速批量复核，最大同时核对药品数量≥12盒。（提供多药盒品类识别软件界面图，并提供现场照片和使用单位名称）。 4.9*系统支持处方药品快速批量复核，视觉检测复核效率≥ 500 张处方每小时。（需提供不低于国家级第三方检测机构提供的检测报告）。 9 配药单打印系统 4.10依据医院HIS系统获取的处方信息及设备库存信息，打印配药清单和药品用法用量清单。 10 全自动单剂量拆零分包机 单机可装储的口服药品种数（不含非机储药）≥350种，配备所提供机型可储存最大数量的药盒 必须具有外摆药槽用来处理非机储的药品如半片药或异形药物等手工外摆药。非机储药品种类≥40种，并配备2个外摆药槽，可交替使用 平均分包速度（含打印信息）≥60包/分 实现与医院HIS系统的无缝连接，实时接收HIS传过来的处方和医嘱信息 可根据药品的形状、重量、质地等设置该药片的个性化落药参数，以保证药品分包过程中同一处方同一餐的药品落入一个包装袋内，避免错包和串包现象发生 11 智慧药房管理软件 4.11药房软件系统与医院HIS系统和各发药设备系统实现无缝隙连接, 系统接收处方信息后，自动管理处方信息与设备状态，根据需要和HIS系统交互。 4.12系统支持对接药房智能发药设备，具备设备运行状态监控功能、急停报警及恢复管理功能。 系统具备药品添加/删除/修改/查询等管理功能；具备批号管理、效期跟踪、库存管理、补货清单管理等功能。具备药品发放日志及处方信息查询管理功能。 | 1.快速发药系统 1套 2.高频次用药发药系统 1套 3.高空直发传输系统 1套 4.地面直发传输系统 1套 5.智能药筐 100个 6.窗口排号系统 1套 7.报到机 2台 8.发药窗口智能复核系统 1套 9.配药单打印系统 1套 10.全自动单剂量拆零分包机 1个 11.智慧药房管理软件 1套
3 | 药剂科 | 医用冷藏箱 | 1、立式对开门设计，有效容积≥761L，产品外部尺寸995*810*1810mm（宽*深*高）; 2、采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃； ▲3、风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃； 4、整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度； 5、标配12个蘸塑搁架，充分利用空间，满足用户存放要求；标配10个价目条； ▲6、采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露； 7、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧； 8、具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警； ▲9、智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；整机噪音低至39dB(A)，日能耗低至2.6kW·h； 10、标配后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求； 11、6路传感器：控制、上温、下温、化霜、冷凝器、环温；有效保证温控的准确性； 12、箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用； 13、标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录十年的温度数据，方便追溯查询； ▲14、标配WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况； 15、选配RS485，可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态； 16、选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调； 17、标配门锁，用户可自行加装锁具，实现双锁管理，更安全、更放心； 18、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便； 19、产品具备医疗器械注册证； 20、产品具备第三方性能检测报告和CQC节能环保认证。 | 1.主机 2台 2.说明书 1份 3.合格证 1份