## Sheet1 (2)
药剂科设备报价表
报价公司： 联系人： 联系电话：
填报要求： 1.请逐项、如实填写，不得留空。若某项不适用，请填写“/”或“无”。
序号 | 科室名称 | 产品名称 | 设备技术参数 | 设备配件要求 | 单价（应为包含设备、设备配套的配置辅件、运输、安装、税费等一切费用在内的综合单价） | 品牌 | 型号 | 制造商名称 | 进口/国产/自产 | 所报设备实际技术参数 | 所报设备配件明细 | 与询价设备参数和配件要求不符，请单列 | 参考图片 | 产品涉及医疗器械注册证/备案凭证，注明证号及有效期 | 独特技术-示例 提供的产品参数，如是贵公司的独特技术，请说明。 | 是否为节能产品 | 是否为环境标志产品 | 质保期（年） | 质保期满后维保费用/年 | 同类设备中标单价 | 中标医院名称
2 | 药剂科 | 智慧药房智能发药分包系统 | 自动发药机技术要求 1.发药机主体分为出药、储存、上药三个部分，模块化设计，所有部件可简易拆装，可经过1.2米宽标准门，无特殊场地要求，方便安装维护。 2.药品储存品种数≥960种，储药量≥11000盒。 3.主机系统总占地面积≤10平米。 4.发药系统和补药系统为相对独立模块，发药同时可以补药，二者互不影响。 5.设备故障时，支持药师手工拿取机内所有药品应急发药。 6.可与医院HIS系统无缝对接。 7.一药一槽定位储药，保障发药准确支持故障应急发药。 8.▲药品单品种独立药槽存放，水平放置，以药品最短边为放置高度，保证药品稳定、防止卡药。 9.▲独立储药药槽宽度可调节，适配不同规格药品。 10.发药速度≥2400盒/小时，处方处理能力≥450张/小时。 11.▲药品调配好时能自动识别药品追溯码。 12.▲主机加药机械手单次可携带≥3种药品补药，或配置3套机械手各携带1种药品补药。 13.机械手补药速度≥2400盒/小时。 14.可通过二维码扫描或输入药品名称确认待补药品。 15.对不同规格、形似、高危药品自动二次提醒，保障补药准确。 16.▲配置批量补药缓存通道，实现人机隔离、药品缓存，提升补药速度、规避人身伤害。 17.▲批量补药缓存通道≥3个。 18.▲缓存装置单次可向机械手输入≥3个品种药品。 19.具备激光式无人干预自动盘点功能。 20.▲配备两套独立运行补药系统，机械手单次可携带≥3品种药品补药。 （二）高发系统技术要求 1.可对接HIS系统，实现高频、高用量盒装药品自动快速分发。 2.采用无人值守补药系统或多通道人工批量补药。 3.人工上药速度100-150盒/分钟/人。 4.单通道配备双色指示灯、电子标签、计数传感器。 5.配置≥21寸壁挂式触摸屏，配套扫描枪。 6.设备总存储量≥11000盒。 7.配备急停按钮、缺药报警、电机过载过流过热保护、自动故障定位显示功能。 （三）高空直发通道技术要求 1.通道高度≥1.8米，药品传输速度≥2米每秒。 2.可无助力将药品传输至药师手边。 （四）地面直发传输系统技术要求 1、预配缓存机 1.1 可缓存调配好的处方药筐，缓存量≥4个。 1.2 配备药筐控制阀与光感传感器，可自动控制药筐输出。 1.3 可自动择机输出药筐，优先传输完整处方。 1.4 配备读卡装置，可统计药师工作量。 1.5 具备处方调配追溯功能。 1.6 占地面积≤0.4m²。 2、传输总线 2.1 采用双线输送模式，杜绝传送带跑偏问题。 2.2 配备两套控制阀与光感传感器，可自动控制药筐输出频次。 2.3 支持多筐无间隙、无噪音同步传输。 3、自动缓存架 3.1 所有货位配备独立传感器，可感知药筐存取状态。 3.2 配备独立升降机，可自动将底层药筐输送至上层。 3.3 可直接任意调取货位患者药筐，无需二次识别。 （五）智能药篮技术要求 1.可绑定处方信息，亮灯提示药品位置，无需固定摆放。 2.配置智能识别系统、无线基站、服务器、自发光智能药筐。 3.▲具备≥3色亮灯提示功能。 4.▲具备冷藏药品常温放置超时报警功能。 5.▲充电电池满电可连续工作≥15天。 6.搭载电池管理系统，可提前查询待更换电池药筐。 （六）报道机技术要求 1.可与医院HIS系统无缝对接。 2.配备≥19寸A+级电容触摸屏， 3.支持缺纸自动检测、双声道语音播放 4.集成一维码、二维码扫描模块。 （七）全自动单剂量分包机技术要求 1 基础指标 1.1▲可与HIS系统网络对接，自动获取医嘱、智能分包口服药品。 1.2▲机内可储存≥200种片剂、胶囊药品。 1.3▲非机储药品托盘格子≥48个。 1.4 分包速度（含打印）≥60包/分钟。 1.5▲整机高度≤2米，可并排、靠墙摆放。 1.6 全中文操作系统，打印、加药信息均为中文。 1.7 配备≥12寸触摸显示屏。 2 药盒 2.1▲全部为智能药盒，接触式通信接口，绑定药品信息，保证药药匹配准确。 2.2▲药盒配备防掉药泄露自锁装置，防止误落药。 2.3▲药盒可任意插拔，自动识别药品，电子锁智能锁定释放，位置亮灯提示。 2.4 药盒透明可视，预留药品信息张贴位置。 2.5 材质防紫外，可水洗。 2.6 具备防尘、防潮性能。 2.7 配备大、中、小≥3种规格药盒。 3 机储药品 3.1▲加药无需停机，不中断分包作业。 3.2▲支持子母药盒组合，最多6个药盒同组储放同品规药品，可同步落药。 3.3 具备库存、余量、批号、产地管理及余量不足提示功能。 3.4▲具备冷凝除湿、温湿度自动监控功能，防止药品受潮变质。 3.5 支持药品盘点、消耗统计、效期、批次信息管理。 4 非机储药品 4.1▲可提前预置非机储药品，支持多患者、多医嘱集中加药。 4.2▲可自动打印非机储药品加药信息，自动弹出外摆药盘。 4.3▲支持单托盘不停机连续循环加药、发药。 4.4 支持非机储药品单独分包、与机储药品混合分包。 5 包装部分 5.1 配备≥3种预设药袋规格。 5.2 药袋长度可根据药品数量自动调节。 5.3 药量超上限可自动拆分多包分装。 5.4 采用可降解环保药袋，可徒手多角度撕开。 5.5 药袋可打印患者、病区、药品、时间、条码等信息，支持自定义编辑排版。 5.6 支持单品种单独分包、独立编辑、存储统计。 6 落药与集药 6.1▲46通道独立落药，挂板可80度开启，便于清洁、防交叉感染。 6.2▲45度漏斗式集药，漏斗可整体抽出，防卡药、易清洁。 7 安全管理 7.1 分包错误可自动提示、不停机重新分包。 7.2 储药柜门硬件加密，支持多智能手环授权管理。 7.3 内置UPS，断电可持续工作30分钟，保护数据。 8 人机交互 8.1 实时显示患者及药品详细信息。 8.2 图文交互界面，配套中文语音提示。 8.3 药品残留量可预警、可查询、可打印。 8.4 设备各类异常、耗材不足、柜门异常开启均有语音报警。 8.5 开机自动整机自检，故障报警提示。 8.6 支持用药数据统计、报表、图表汇总功能。 （八）智能麻精药品柜技术要求 1.设备基本要求 1.1 可实现毒麻药品全天候取用、信息化规范化管理。 1.2 配置模块可根据医院需求定制，、嵌入式控制系统1套。 1.3 模块化设计，可自由组合、按需扩展设备容量与台数。 1.4 可储存、发放针剂、盒装毒麻药品，实现全覆盖管理。 1.5 集成触控显示、打印、扫描、针剂发放、管控储药、应急出药系统。 1.6 各储药模块可互换，具备应急取药功能。 1.7 可与HIS系统无缝对接，关联医嘱与领药人信息。 2.嵌入式控制及显示系统技术要求 2.1 集成触控屏幕、打印机、扫描、指纹、读卡模块。 2.2▲整机屏幕、电脑内置集成，不额外占用空间。 3.针剂药品单支量管理模块 3.1▲不采用称重、掉落式出药，严格按医嘱精准单发，权限管控取药品种数量。 3.2 针剂立式批量储药，防止安瓿瓶破损。 3.3▲单组模块配备≥7个独立储药盒，可存放管理≥7种规格针剂药品。 3.4 仅授权人员可接触模块内药品。 3.5 单个储药盒配备≥2个出药口，可交替出药。 3.6▲单组针剂储药盒可互换，不减少储药数量。 4.管控药品管理模块 4.1▲按医嘱执行取药，双人确认后解锁对应药盒，非授权人员无法取药。 4.2 具备双锁式、感应式两种储药取药模块。 4.3 双锁模块独立带锁，支持双人认证取药。 4.4 感应模块带盖自锁，双重感应确认取药。 4.5 可直接开启模块快速取药。 4.6 自动记录开盖记录，中文语音播报提示。 4.7▲支持多种储药盒规格模块。 5.应急功能 5.1 支持紧急医嘱先行取药，后续补录核销记录。 5.2 HIS故障时，支持按摆药单、药品拼音、存放位置手动取药。 5.3 停电、设备故障时支持手工应急出药。 5.4▲应急手工出药严格执行双人双锁管理。 6.精麻药品管理柜软件系统 6.1 通电自动整机自检，显示自检状态。 6.2 可对接HIS、SPD系统，实现物流配送与补药管理。 6.3 支持严格角色权限分级管理。 6.4 操作层级≤3级，流程简洁高效。 6.5 支持动态盘点，未触碰药品免盘点，提升效率。 6.6 支持多模式取药流程，全程可追溯。 6.7 支持基数、定期、快速多种申领方式。 6.8 近效期、过期药品醒目预警提醒。 6.9 毒麻管控药品仅限医嘱取药、单支发放，单处方未完成不接收新处方。 6.10 多组针剂发放模块可同时工作，提升效率。 6.11 支持语音识别快速取药。 6.12 支持药品首字母快速检索取药。 6.13 支持医护人员权限、登录信息查询管理。 6.14 支持角色权限配置与功能模块授权。 6.15 支持药品库存实时查询。 6.16 支持药品取用、补充记录查询。 6.17 支持患者用药记录查询。 6.18 支持药品物流全程追溯。 6.19 支持药品消耗数据统计。 6.20 支持药品供应商、生产日期、效期查询。 6.21 支持各类数据报表统计与打印。 （九）窗口排号系统技术要求 1.接收处方信息，根据发药方式、窗口负荷自动分配取药窗口。 2.支持窗口排队处方信息快速查询管理。 （十）发药窗口智能复核系统技术要求 1.用于门诊处方药品种类、数量智能复核校验。 2.基于AI视觉识别，单次最大核对药品≥12盒。 3.▲处方复核效率≥500张/小时。 （十一）配药单打印系统技术要求 1.读取HIS处方及设备库存信息，自动打印配药清单、用药用量清单。 （十二）自动化药房管理软件技术要求 1.与HIS系统无缝对接，采用标准协议传输数据。 2.具备网络管理功能，支持多设备协同工作。 3.全中文界面、触控操作，支持一维、二维码识别。 4.自动监控发药补药状态，故障药槽自动屏蔽报警，不影响整机运行。 5.支持药品档案、尺寸、图片、药槽匹配信息手动/自动调整。 6.可根据发药量智能分配药槽位置与数量。 7.具备批号、效期、库存、发药记录查询统计功能。 8.支持指定出药口下架近效期、久未发放药品。 9.具备智能补货分析与补货分配功能。 10.支持条码识别、手动选择两种补药确认方式。 11.支持库存下限预警，自动提示补货品种及数量。 12.▲可根据窗口数量、库存、排队情况智能分配取药窗口。 13.网络中断时支持手动录入处方应急发药。 | 1.自动发药机1台 2.高发系统1台 3.空中直发通道1套 4.地面直发传输系统1套 5.智能药篮100个 6.报道机2台 7.全自动单剂量分包机1台 8.智能麻精药品柜1台 9.窗口排号系统1套 10.发药窗口智能复核系统1套 11.配药单打印系统1套 12.自动化药房管理软件1套
3 | 药剂科 | 医用冷藏箱 | 1、样式：立式，双门，容积(L)：≥750L。 4、箱体材料：PCM彩板材质，经久耐用、耐腐蚀、易清洁。内胆材料：喷涂铝板材质，快速均匀制冷、坚固耐用、抗菌易清洁。保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 5、核心部件：中背压变频压缩机，传热温差小，载冷能力强，温度更均匀，化霜温升小。匹配蒸发、冷凝双直流静音风机，运行静谧无声。碳氢环保制冷剂。 ▲6、控温技术：内置7路传感器（上部1、下部1、控制1、化霜1、冷凝1、环温1、湿度1），有效保证温控的准确性，同时可通过组合按键实现箱内湿度数据调阅。感温探头置于感温盒内，真实模拟箱内温度，箱内配置2个感温盒，用户可根据实际需求接入温度探头监测校准。 ▲7、制冷系统：采用丝管式冷凝器，翅片式蒸发器，内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。 8、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，1英寸数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便，控制精度0.1℃。显示面板左侧具备12个运行状态指示灯，可实时查看产品运行状态。 ▲9、低噪设计：匹配蒸发、冷凝双直流静音风机，噪声≤40dB。 ▲10、节能设计：避免不必要的加热，降低能耗，日能耗≤2kwh。 ▲11、温度波动度≤2℃。 ▲12、温度均匀度≤1.5℃，。双瀑布双风机式循环系统，全铜蒸发器，实现高效循环、温度均匀分布。 13、报警功能：具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有环温高温报警、冷凝器高温报警、高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、低电量报警、数据通讯故障报警、开门报警、记录仪未连接/未启动报警等多种报警功能。 14、数据存储：标配USB模块，可选择快捷或手动导出，默认快捷导出未导出过的数据，手动导出为1~12个月可选，数据PDF格式，方便追溯查询。温度数据记录周期1~240分钟可调，默认10分钟。 15、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配12个高密度钢丝浸塑搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条。 ▲16、箱内照明：内设4个LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。 17、测试孔：整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 18、门体结构：中空双层LOW-E玻璃，智能门体防凝露，门体加热由环温环湿智能控制，25℃、75%湿度下无凝露。全角度自关门设计，防止用户开门后忘记关门。匹配铝合金拉丝把手，符合人体工程学设计，开门更轻松。 ▲19、功能配置：标配RS-485（预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态）、远程报警接口。 20、断电报警：后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内温度48小时需求。 ▲21、报警检测：支持一键报警检测功能，及温度最大值最小值查看。 | 主机1台， 说明书1套， 钥匙2把， 搁架12组